全自动血液细胞分析仪技术参数

- 设备名称：全自动血液细胞分析仪

- 设备数量：2台

- 预算金额：10万

四、系统配置及性能指标

1、全自动三分群,检测参数≥19项+3个直方图；

2、双通道检测，检测速度≥60个样本/小时；

3、10寸以上彩色液晶大屏幕, 所有参数和三个直方图同屏显示；

4、具有全血和预稀释两种用血模式，抗凝全血用量≤15µl；

5、主机有内置稀释器，做预稀释末梢血时可以自动加注稀释液；

▲6、无氰化物的SFT法测定血红蛋白；

7、全中文操作界面，主机可直接输入病人中文信息包括姓名、住院号、床号等；

8、具备高压灼烧排堵功能；在操作面板上具有一键排堵按键，方便排除堵孔；

▲9、主机可储存35000份样本参数及直方图信息；

10、具备多种质控方式，仪器可以自动生成质控图；

11、具备成年男、成年女、儿童、新生儿和通用五种参考值；

12、交叉污染率WBC、RBC、HGB<0.5%   PLT<1%；

13、主要指标精度（CV值） WBC<2%  RBC<1.5%  HGB<1.5%  MCV<0.5%  PLT<4%；

14、线性范围WBC（109/L）:  0.0 -99.9；

RBC（1012/L）: 0.0-9.99；

HGB（g/L）:   10-300；

PLT（109/L）:  10-999；

15、八种中文报告格式任选；

▲16、能提供配套的通过sFDA注册的质控品和校准品；

17、有专用的校准程序、多种校准方式，包括：新鲜血校准、校准物校准等；

18、同系列产品获得FDA认证；

▲19、采用宽电源设计，工作电源：AC100-240V，50Hz；

▲20、生产厂家的实验室通过CNAS认证，提供证明文件。

备注：打“ ▲ ”为重要参数，投标人必须提供产品制造商相关证明材料，（技术白皮书、彩页或产品说明书等），否则该项参数视为不满足招标文件要求。

五、配置清单

1、全自动血液细胞分析仪主机      2台

2、全自动血液细胞分析仪标配附件  2套

3、全自动血液细胞分析仪装机试剂  2套

六、商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 3 日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第2-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供零配件优惠价格。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。