西丽人民医院医用无创呼吸机采购招标要求

一、招标项目名称：医用无创呼吸机2台

二、预算：￥19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

1、适用患者≥10kg的成人或儿童。

2、通气模式齐全，有创、无创皆可用，最高治疗压力可达40cmH2O。

▲3、配备通气模式包含：自主呼吸模式、时间控制模式、自主呼吸与时间控制自动切换模式、持续气道正压通气模式、压力控制模式、压力和容量双控制模式、吸气压呼气压自动调节模式。

4、参数调节要求：

压力和容量双控制变化速率范围：0.5-5cmH2O/分钟

IPAP 最小值：EPAP至IPAP最大值

IPAP 最大值：IPAP 最小至40cmH2O

目标潮气量：200ml 至 1500ml

报警：低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力：4-40 cmH2O；

EPAP呼气压力：4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

呼吸频率：0-40次/分(PC/ST模式)；4-40次/分（T模式）

吸气时间: 0.5-3.0秒

吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

具备压力延迟上升功能0-45分可调

▲5、触发/切换方式：容积、形态等综合触发方式；根据病情变化的触发方式，无需医生手动调节，能自动调整吸气触发/呼气切换阈值；有创通气可选流量触发方式。

6、监测参数要求：吸气相高压；呼气末低压；持续气道正压；呼吸频率；呼出潮气量；呼出分钟通气量；漏气量；吸呼比；SpO2；心率。

7、报警功能要求：窒息时间报警可调；低分钟通气量报警可调；低呼气潮气量报警可调；呼吸频率高报警可调；病人管路脱落报警可调；系统故障报警:内部故障。

▲8、电池连续使用时间长达5小时。

▲9、具备一体式湿化器，具有防水流倒灌功能，减少机器故障率。

10、SD卡记录患者通气信息，便于临床回顾病情及调整处方设置。

11、彩色液晶屏幕，中文操作菜单。

（二）每台详细配置清单：

1、主机1台。

2、便携包1个。

3、电源适配器1个。

4、管路2套

5、电池模块1个

6、可充电池1块

7、过滤膜2套

8、电源线1根

9、湿化器1个

10、支架1个

11、口鼻罩2个

12、血氧模块及血氧探头1套

13、中文说明书1套

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。