西丽人民医院台式血气分析仪和配套试剂采购招标要求

一、招标项目名称： 台式血气分析仪1台和配套试剂

二、设备预算：￥19.8万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

▲1、可同时直接检测参数应包括：pH、pCO2、pO2、SO2%、Hct、Hb、Na、K、Cl/iCa、Glu、Lac等，计算参数应包括：HCO3、SBC、TCO2、BE-ecf、BE-blood、A、a/A、A-aDO2、O2CT、P50、RI、QSP/QT、O2CAP、PO2/FIO、AG、tPH、tPCO2、tPO2、cHb、cSO2%等。

▲2、能直接并同时测定SO2%（氧饱和度）、Hct（红细胞压积）、Hb（血红蛋白），无需手工输入Hb 。并能测定乳酸。

3、采用全液体定标技术，通过美国FDA认证，测定结果准确性好。采用单一试剂包，免除更换试剂瓶的工作量和降低试剂浪费。

4、具有设计先进的管路系统，只需要最少的电磁阀就可以控制试剂的分配工作，使用维护简单，成本低廉。可根据标本量的不同选择多种测定模式，节省试剂，并具有睡眠模式。

▲5、采用先进的微型电极检测技术，电极寿命长，保养时间短，使用周期长，稳定性高，耗用标本量少：全部检测项目125uL全血，血气/pH项目60uL。

6、可使用标本包括：全血（肝素化）、动脉血、混合静脉血和毛细血管血。

7、可采用针管和毛细管直接进样，无需适配器。

▲8、检测速度：急诊52秒，检出率40/小时。

9、彩色触摸屏显示，简体中文菜单。

10、配有内置式热敏打印机。

11、通过ISO质量体系认证，符合IEC1010，CSA，TUV，CE认证。

（二）配套试剂：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单），投标价格不高于其他医院供货价格；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求；

5、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。

（三）详细配置清单：

1、主机一台。

2、配套附件一套。

3、装机试剂一套。

4、说明书一套

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件、耗材和配套试剂优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。