西丽人民医院TCI 双通道静脉泵（国产）采购招标要求

一、招标项目名称：TCI 双通道静脉泵（国产）5台

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、流速设定范围：0.1~1200ml/h。

2、具有简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。（提供证明材料）

3、具有间断给药功能，适用于临床长期间歇性给药。（提供证明材料）

4、具有诱导维持功能，可编程诱导给药和维持给药。（提供证明材料）

5、配备双控制芯片，32位CPU运算能力，可以和医院网络服务器配合使用，进行网络管理。（提供证明材料）

6、靶控模式支持不少于8种药物：芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼、舒芬太尼、丙泊酚、咪唑安定、依托咪酯、氯胺酮。

7、广泛适用于所有静脉给药场合：根据注射器规格，能够设定多种流速范围；具有快速大剂量给药功能；具有快速排除管路气体功能；根据设定的药量和时间，能够自动计算流速；血浆靶控给药；效应室靶控给药。

8、多种静脉给药模式：恒速注射模式、血浆靶控模式、效应室靶控模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。

9、实时显示血药浓度、效应室浓度变化。

10、具有预测病人苏醒时间功能。

11、双管用药相互独立，靶控用药、恒速给药随意组合。

12、报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、速度异常-快、速度异常-慢、推座异常，系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。

13、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过RS232接口实时导出用药信息及注射记录，可存储17万以上记录。

14、注射过程可动态更改注射速度。

15、KVO(Keep Vein Open)功能，维持静脉开通功能。

16、压力报警调节：根据临床的需要，可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别，低 300±100mmHg、中 500±150mmHg、高 900±200mmHg。

17、机器内置24种注射品牌。并且支持自校准注射器功能。

18、具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警。

19、具有监控软件运行的看门狗功能。

20、微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(ml/h、ml/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min)。

21、注射速率范围：5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h；50ml注射器 0.1-1200ml/h。（提供证明材料）

22、注射器规格：5 ml 、10ml、20ml、30ml 、50ml注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。

23、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）。（提供证明材料）

24、快速推注bolus功能，恒速和诱导维持模式：5ml规格注射器 bolus速度为150ml/h，10ml规格为300ml/h，其它规格为600 ml/h；血浆靶控和效应室靶控模式：30ml和50ml规格注射器bolus速度为800 ml/h，其他规格为其对应最大速度。

25、4.3寸以上TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见。（提供证明材料）

26、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。

27、电池：具有电池容量显示，可以持续工作3小时以上。

28、产品通过CE认证；防水等级IP23。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。