西丽人民医院TCI静脉泵（进口）采购招标要求

一、招标项目名称：TCI静脉泵（进口）4台

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、速率范围：普通模式：0.1到1200ml/h，视注射器规格而定（以0.1 ml/h递增）。 微量模式：0.1到9.99ml/h（以0.01ml/h递增）。

2、速率精度：机械精度±1%，注射器精度±2% 。

3、可使用注射器规格： 5，10，20，30/35，50/60ml，自动识别注射器规格。

4、注射器种类：识别多达50种不同的注射器。

5、注射模式：ml/h；

剂量速率：剂量单位：ng，μg，mg，U，kU，mmol，mol，Kmol/kg；时间单位：24h/h/min；

稀释设置：X单位/ml或X单位/Yml；

容量或剂量/时间：0.1-99.9ml；00h01-96h00；

容量极限：0.1到999.9ml。

6、可使用TCI的药物：具有丙泊酚、舒芬太尼、雷米芬太尼、阿芬太尼的药代动力学模型。

7、TCI中的药物稀释度数：丙泊酚：1%和2%、舒芬太尼：最高5μg/ml、雷米芬太尼：最高50μg/ml。

8、阿芬太尼：最高500μg/ml。

9、靶浓度：丙泊酚：0-15μg/ml、舒芬太尼：0-3 ng /ml、雷米芬太尼：0-20 ng /ml、阿芬太尼：1-500 ng /ml。

10、TCI中可调参数：达到血浆靶浓度的时间（TCI血浆模式）：快速推注flash或1-60分钟可调，调节血浆靶浓度或效应室靶浓度                   使用Vigilant® 药库时血浆浓度的最大值（TCI效应室模式）：                   使用Vigilant® 药库时输注最速率（最高到1200 ml/h）。

11、预充 3种模式：强制预充模式、非强制预充模式、或建议预充。预充速率：1200 ml/h。

12、手工快推：速率50-1200 ml/h（以50 ml/h递增）。

程控快推：（剂量或容量/时间）：0.1-99.9单位/0.1-1200 ml，时间自动计算。

13、诱导： 剂量或容量/时间：0.1-99.9单位/00分钟01秒-59分钟59秒，速度自动计算。

14、注射完毕设置（容量极限及容量/时间模式）： 2种KVO模式可选：从0.1 ml/h到5 ml/h可调可储存，也可选连续注射或关闭模式。

15、暂停 ： 从1分钟到24小时（以分钟递增）可编程。

16、操作事件记录： ≥1500个事件实时记录。

17、图形历史纪录 ：已输注容量/剂量，压力，速率，目标值/浓度历史。

18、夜间模式： 夜间模式降低屏幕和绿灯亮度，蜂鸣声调音可以最终关闭。夜间模式可以在可变时间范围内手工编程或设为自动。

19显示药名 ：在预先设置的50种药物的基础上显示药物名称、。

20、药库：可设置4个不同的药库，存储最多达120种的药物（视批注大小而定）。

21、阻塞报警极限：从50到900mmHg任意可变或3档预置水平（以50mmHg递增，50-250mmHg内以25mmHg递增）。

22、DPS（动态压力监测系统）：警示管路中的压力变化，预知输注管路中阻塞或者可能渗漏的风险。

23、即时压力显示： 以图形形式显示压力上限。

24、抗阻塞系统：显著降低管路中阻塞解除后的快推（最大容量0.2 ml）。

25、输注控制：阻塞奋力预报警，阻塞压力报警，注射完毕预报警，注射完毕报警，容量极限预报警，容量极限报警，键盘锁定，速率的硬限制和软限制。

26、维护：预防性维护提示报警。

27、推杆保护：“注射器芯杆推动器保护外壳”保护注射器芯杆以防意外快推-双向固定夹：多功能双方向固定夹，可自行固定在竖杆或横杆上。

28、无支架组合：借助移动手柄在竖直方向上可将最多3个注射泵叠放在一起。

29、电池寿命： Ni/MH电池，在有效期内，速率5mh/h时，电量至少维持10个小时

电池更换：单独隔间放置，不需要电子安全测试。

30、防水性能 ：≥IP22

31、电路安全：防电流泄漏认证；CF类设备-防电击认证。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、 商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔