西丽人民医院便携式呼吸机采购招标要求

一、招标项目名称：便携式呼吸机1台

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

1. 基本功能要求：

（1）高档电动电控微处理呼吸机，适用于成人、儿童的便携式电动电控微处理呼吸机，内置涡轮压缩机。

（2）内置高分辨率彩色显示器，显示器尺寸：≥6英寸。

（3）整机重量（包括电池）：≤6.1Kg

（4）具备带流量传感器的主动流动回路、主动PAP回路及被动回路三种回路选择且切换方便。

（5）具备有创和无创通气功能，具有内置氧控模块，可直接调整氧浓度及Bi-Flex压力释放技术。（提供证明材料）

（6）内置电池工作时间≥3小时

（7）具备流量触发和Auto-TRAK自动灵敏度触发两种高精度触发方式。（提供证明材料）

（8）具有可在有创和无创通气的压力模式以及容量模式下能确保最佳的呼吸机与患者同步并实现最佳的漏气补偿技术。

（9）具备“双处方”功能，可用于需要频繁变换患者处方的呼吸道疾病，只需一键切换就可调节至另一套处方进行工作。

2. 通气模式：

（1）CPAP，提供三档基于流量的呼气压力释放C-Flex功能。（提供证明材料）

（2）S，自主通气

（3）S/T，自主/定时通气

（4）T，定时通气

（5）PC，压力控制通气

（6）PC-SIMV，压力控制同步间歇指令通气

（7）AC，辅助控制通气；

（8）CV，容量控制通气；

（9）SIMV，容量控制同步间歇指令通气；

（10）AVAPS，平均容量保证压力支持模式，保证患者以最合适的压力得到所需潮气量。（提供证明材料）

（11）Sigh，叹息功能。

3. 主要参数：

（1）IPAP: 4-50cmH2O；

（2）EPAP: 0-25cmH2O；

（3）CPAP: 4-20cmH2O；

（4）PEEP: 0-25cmH2O；

（5）控制压力: 4-50cmH2O；

（6）支持压力: 0-30cmH2O；

（7）潮气量：50-2000ml；（容控时）

（8）呼吸频率：4-60BPM；

（9）压力上升时间：0.1s-0.6s，6档可调；

（10）压力延迟上升时间：关，5-45min；

（11）流量触发灵敏度：1-9L/min；

（12）C-Flex: 关闭，1－3可调；

（13）I-time: 0.3-5S；（精度0.1s）

（14）Rate: 4-60次；

4. 监测项目：

（1）Vte：0-2000ml；

（2）Vti：0-2000ml；

（3）分钟通气量：0－99l/min；

（4）总漏气量: 0-200L/min；

（5）呼吸频率：0－80次；

（6）峰值流速：0-200L/min；

（7）吸气峰压: 0-99cmH2O；

（8）平均气道压：0-99cmH2O；

（9）患者触发呼吸百分比：0-100%；

（10）吸呼比：9.9:1-1:9.9；

5. 报警监测项目：

（1）呼气压力高/低；

（2）内部氧气量高；

（3）氧气流量高/低；

（4）氧气进气压力高/低；

（5）管道断开；

（6）呼吸暂停；

（7）呼气潮气量高/低；

（8）吸气潮气量高/低；

（9）呼吸频率高/低；

（10）吸气压力高/低；

（11）分钟通气量高/低；

（12）电池电量低；

（13）回路泄漏低；

（14）温度高、呼吸机不工作、需要维修呼吸机；

（15）电源报警、电池使用状态、充电状态等技术报警等；

6、详细配置清单

（1）呼吸机主机1台；

（2）主动呼气管路2套；

（3）被动呼气管路1套；

（4）带头套的呼吸面罩2套；

（5）转运气瓶1个；

（6）台车1台；

（7）高压氧气管1根；

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、 商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。