西丽人民医院全自动化学发光分析仪采购招标要求

一、招标项目名称：全自动化学发光分析仪1套

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）技术参数要求：

1、可检测血液及体液中的肝炎病毒、甲状腺激素、心血管、性激素、肿瘤标记物、贫血等项目。

2、检测原理:化学发光微粒子免疫分析技术 ,具有二步法和一步法两种检测方法。

3、模块式机器，单模块检测速度：≥200测试/小时,为满足将来发展需要，仪器可与同品牌生化连接成生化免疫一体机，也可以免疫与免疫连接成更高效的分析仪，符合未来发展需求。（提供证明材料）

4、检测项目：肝炎病毒标记物（甲肝、乙肝和丙肝）；艾滋病毒抗原/抗体；梅毒测试；心血管疾病标志物(包括肌钙蛋白I、肌酸激酶、肌红蛋白、B型脑尿钠肽)；贫血三项(铁蛋白, 叶酸和维生素B12)；甲状腺功能、性激素、肿瘤标记物（包括AFP、CEA、CA199、CA153、CA125、SCC、PROGRP、HE4 、PGI及II等项目）。上述试剂项目须取得SFDA或者CFDA注册证。

5、所有试剂项目为即开即用的液体试剂；试剂上机稳定性：≥30天；定标周期：≥30天。

6、样品针具有液面感应功能。

7、进样系统：样本位≥135个,专用急诊位≥30个，试剂位:≥25个冷藏试剂位。（提供证明材料）

8、样品类型：血清、血浆和其它体液。

9、无需一次性tip头吸取样品，样品间携带污染率<0.1ppm，最小吸样量：≤10ul,hCG试剂检测范围：≥15000mIU/ml(无需预稀释)。（提供证明材料）

11、精密度：批内<5%，批间<10%。

12、检测方式:可进行批量检测，又可对单个标本进行随机检测，带有急诊检测功能。

13、操作界面：触摸式屏幕、键盘、条码阅读器。

14、操作模式：随机和连续模式、任意位置任意插入,可随时添加试剂。

15、反应杯（RV）容量：≥1200RVs反应杯。

16、离机时间：≥5小时。

17、仪器软件：具有对标本进行自动稀释、预稀释、转测和重测功能， 可对试剂、消耗品、废物进行实时跟踪。并免费升级项目软件。系统具有 单点、两点 和 六点多种定标模式，配有L-J质控图。

18、联机接口：具有RS-232接口，ASTM双向交流。

19、UPS电源要求≥6000瓦，在线式，电池供应≥30分钟。

（二）详细配置清单：

1、仪器主机1套。

2、装机试剂1套。

3、附件包1套。

4、显示器1台。

5、打印机1台。

6、UPS电源1台。

7、反应杯200个。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为5年。终身维护。提供该设备第6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。