西丽人民医院可视气管插管镜采购招标要求

一、招标项目名称：可视气管插管镜1套

二、预算：￥15 万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）技术参数：

1、适用范围：（单、双腔）经口插入的气管插管，导管规格：5.5mm以上。

2、硬质可视可塑形光纤喉镜，可用手弯曲塑形不锈钢硬质镜管“J”钩角度。（提供证明材料）

3、四英寸LCD显示屏，可上下旋转45°，观察范围广图像可储存、可输出。（提供证明材料）

4、广角硬质光纤内窥镜：镜管长度：40cm ；视场角：83°；视向角：0°；镜管外径：φ≤5mm ；可塑形角度：120°～ 150°；焦 距：6mm 。

5、广角软性光纤内窥镜：镜管长度：55cm ；视场角：83°；视向角：0°；镜管外径：φ≤5.5mm 。

6、镜体：含光学元件，能经得起低温至高温突变，内部无视场模糊现象。

7、白色LED灯：亮度可调节，最大照度≥5000Lux，能有效防止雾化，色温≥5000K。

8、红色LED灯：能有效穿透皮肤便于定位导管前端深度，照度≥3000Lux，色温≥4000K。（提供证明材料）

9、插管定位器、供氧接口：可固定不同规格长度的气管插管、实现插管同时供氧。

11、可擦拭和浸泡消毒。（提供证明材料）

12、配备内置可充电电池，交\直流电两用。

（二）详细配置清单：

1、硬镜1支。

2、软镜1条。

3、显示屏及手柄1套。

4、锂电池1块。

5、电源适配器1个。

6、插管固定块1个。

7、USB线1根。

8、手提箱1个。

9、说明书1本。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起20日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。