西丽人民医院无菌纯化水设备采购招标要求

一、招标项目名称：无菌纯化水设备1套

二、预算：￥ 6万元

三、具体技术参数及配置要求：

(一)、具体技术参数：

1、运用PLC控制技术、全自动运行、定时自动开停机、定时自动冲洗等。

2、多种保护功能在低压缺水、高压等客观不利情况下实行自锁保护并报警。

3、故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行（提供证明材料）。

4、实时进行水质、压力、流量等在线监测。

5、预处理夜间待机全自动冲洗及再生，防微生物滋长。

6、设备具有自我维护及反渗膜自动冲洗消毒功能。

7、全自动平衡系统，保证设备稳定安全运行。

8、不锈钢框架、集装式结构、多方位移动的脚轮设计。

9、恒压供水，无死腔流程设计（提供证明材料）。

10、液晶文本显示、中文操作界面、可远程操作。

11、实现压力、流量、水质动态显示。

12、实时动态液晶显示工作状态，多种运行模式可供选择使用。

13、长时间待机自动冲洗装置，防止系统细菌滋生。

14、产水量≥( 600 )L/H。

15、产水水质：符合国家医院消毒供应中心WS310.1\2\3-2009和中国2005版药典出纯化水标准。

16、RO脱盐率：≥98%

17、内毒素、细菌去除率：≥99.9%。

18、系统排空率：≥99% 无死腔

19、回收率：≥70%

20、占地面积：≤2.4m×2.1m

21、供水板块：实行恒压、密闭、直供、全循环供水方式

(二)、配置要求：

1、自来水加压泵。

2、多介质过滤器，配套使用进口自动冲洗控制阀。

3、活性炭过滤器，配套使用进口自动冲洗控制阀。

4、软化器，配套使用进口自动再生控制器、化盐箱。

5、保安过滤器。

6、反渗透主机一套。

7、供水到椅位配套设施。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

(三)、商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 20天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为二年。终身维护。提供该设备第2-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供零配件优惠价格。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。