西丽人民医院注射泵采购招标要求

一、招标项目名称：注射泵18台

- 预算：￥7.8万元

采购清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 财政控制金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道注射泵 | 6 | 台 | 3.6 | 接受进口产品投标 |
| 2 | 单通道注射泵 | 12 | 台 | 4.2 | 接受进口产品投标 |
| 合计 |  |  |  | 7.8 |  |

三、具体技术参数及配置要求：

（一）双通道注射泵

1、注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h,10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h,20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h,30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h,50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h。

2、报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常。（提供证明材料）

3、LCD双液晶屏全中文显示。

4、配好药后两通道能自动转换连续注射。（提供证明材料）

5、适用 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml不同品牌注射器。

6、注射精度±2%。

7、可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单。

8、阻塞压力值能根据使用科室的需要进行0-25档可调节，独立界面菜单操作。（提供证明材料）

9、注射速度模式ml/h、h两种模式可任选，可自动换算。

10、注射量与注射时间显示及自动换算。

11、具有延长管脱落报警功能,减少延长管脱落带来的危险。

12、在注射过程中不需停机能改变注射速度，具有注射泵在运行中能实时调整注射速度功能。

13、型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定。

14、采用文字显示、声、光报警方法,全部报警功能在液晶屏上以中文方式清晰提示。

15、静脉开通功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液。

16、具有注射运行前快排功能。

17、IP等级：IP×4属防溅水设备。

18、内置可充电池，完全充电后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上。

（二）单通道注射泵

1、注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h；10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h；20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h；30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h；50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h。

2、报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常。

3、LCD大液晶屏，全中文菜单显示。

4、应用5、10、20、30、50/60毫升不同品牌注射器。

5、注射精度±2% 。

6、可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单。（提供证明材料）

7、阻塞压力值根据使用科室的需要进行0-25档可调节，独立界面菜单操作。（提供证明材料）

8、注射速度模式ml/h、h两种模式可任选；可自动换算。

9、注射量与注射时间显示及自动换算。

10、在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能。

11、型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定。

12、采用文字显示、声、光报警方法,全部报警功能在液晶屏上以中文方式提示。

13、键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置。

14、具有注射运行前快排功能。

15、内置可充电池，完全充电后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上。。

16、IP等级：IP×4属防溅水设备。（提供证明材料）

17、静脉开通功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液。

18、具有延长管脱落报警功能,减少延长管脱落带来的危险。

（三）详细配置清单：

1、双通道注射泵6台。

2、单通道注射泵12台。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为5年。终身维护。提供该设备第6年后每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。