西丽人民医院深视力检测仪采购招标要求

一、招标项目名称：深视力检测仪1台

二、预算：￥4万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、采用通用的三杆法进行检测。

2、暗视力测试方式：自动测试。被测试人员主动应答，机器能自动判断应答是否正确。

3、常视力测试方式：自动测试和手动测试。自动测试时被测试人员主动应答，机器能自动判断应答是否正确，同时还会根据情况改变视标大小，自动测试出最终结果。

4、测试应答：无线方式。

5、腔体照明：LED照明。

6、测试操作：可手动自动，通过非接触式IC卡，按键等均可实现机器操作。

7、测试精度：±0.1mm，零位校准误差±0.1mm。

8、光适应刺激时间：30s。

9、视力暗适应背景辉度：0.5～20Lx。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 30天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为二年。终身维护。提供该设备第2-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供零配件优惠价格。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。