西丽人民医院病人监护仪采购招标要求

一、招标项目名称：病人监护仪15台

二、预算：￥  19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）技术参数

1、可监测参数：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)。

2、显示屏尺寸：≥10.4″彩色TFT显示，分辨率：800×600，具有大字体显示功能。

3、旋转鼠标和中文快捷按键操作。

4、无风扇设计，通过IPX防水试验，具有掉电存储功能。

5、无需储存卡，单机即可存储回放趋势图时间≥50天，心电波形回放时间≥120分钟（提供产品说明书或检测报告）。

6、具有血液动力学、氧和计算、通气计算和药物浓度计算功能。

7、具有动态血压监测功能，能动态测量自动统计分析患者24小时的血压变化规律，自动显示24H平均压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并呈现柱状图显示。（提供产品说明书或检测报告）。

8、NIBP数据列表存储≥1000组，报警事件存储≥150条。

9、开机反应快，待机模式进入工作模式低于5秒。

10、USB 接口，软件升级方便。

11、导联方式  3导/5导可选，心电显示通道≥3通道。

12、呼吸导联具有 RA-LA/RA-LL/LA-RL/LL-RL可选择，窒息报警时间5-120S，在RA（右上）电极片无法满足测量要求时（如大面积烧伤、胸部手术之后加压包扎等），仍然能测量患者呼吸数值。（提供产品说明书或检测报告）。

13、呼吸率测量范围 ：成人：  0rpm-120rpm ，小儿：  0rpm-150rpm，新生儿：0rpm-175rpm（提供产品说明书或检测报告）。

14、报警：监护仪可根据病人的监护数据自动生成一组宽带报警和窄带报警限，并可供选择。

15、电池：工作时长≥1.5小时。

（二）配置清单

1、监护仪主机15台。

2、五导心电电缆与导联线15套。

3、血氧饱和度探头15套。

4、无创血压连接管及袖带15套。

5、电极片150片。

6、可插拔充电电池15块。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

三、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期主机为3年，附件为1年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。