西丽人民医院病区清洗消毒间设备采购招标要求

一、招标项目名称：病区清洗消毒间设备3套

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）全自动冲洗机：

1、清洗舱容积不小于60L。

2、清洗舱材质：不小于1.0mm厚316L不锈钢镜面板。（提供证明材料）

3、舱体保温：不小于12mm橡塑海绵。

4、开门方式：自动门。

5、计量泵：不小于2个，含加清洗液泵 1个，预留1个。（提供证明材料）

6、循环泵：流量最大时不小于230L/分钟。

7、控制方式：触摸感应按键操作；具有故障自动检测功能。

8、界面显示：不小于128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；报警信息显示功能。

9、流程控制：冲洗、清洗、消毒、冷却。

10、采用蒸汽消毒技术，适用于医院各个病区清洗消毒间，可选配化学消毒功能。（提供证明材料）

11、温度指示器：显示精确度不大于0.1℃。

12、记录方式：配备内置微型热敏打印机，实现数据记录。

13、具有超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源。

14、具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。

15、具有电机过流保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

16、预设内置清洗程序包含轻度污染程序、中度污染程序、重度污染程序。

17、运行时间：4～10分钟。

18、水耗量：不大于40L/循环。

19、最大装载量：不小于1个便盆或3个尿壶。

20、消毒温度：80℃～103℃可调。

21、加热方式：电加热。

22、耗电量：不大于1度/循环。

（二）预处理装置：

1、体积：不小于500*540*580mm（宽*深*高）。

2、材质要求：304不锈钢，全方位自动冲洗、镜面无死角防反汽和倒流。（提供证明材料）

（三）洗手池：

1、体积：不小于640*540*580mm（宽*深*高）。

2、材质要求：304不锈钢，拉深成型槽体、亚光面无死角、防反汽和倒流、含进高档龙头、底部可做储物柜。（提供证明材料）

（四）拖布池

1、材质要求：304不锈钢，拉深成型槽体、亚光面无死角、防反汽和倒流、含高档水龙头。（提供证明材料）

（五）便盆装载架：

1、体积：不小于580*300*580mm（宽*深*高）。

2、材质要求：304不锈钢材质、用于便盆的自然晾干。（提供证明材料）

（六）尿壶装载架：

1、体积：不小于580*300*580mm（宽*深*高）。

2、材质要求：304不锈钢材质、用于尿壶的自然晾干。（提供证明材料）

（七）拖布装运车：

1、材质要求：304不锈钢、可放置多个拖把、对拖布进行晾干。（提供证明材料）

（八）详细配置清单：

1、全自动冲洗机3台。

2、预处理装置3套。

3、洗手池3个。

4、拖布池3个。

5、便盆装载架3个。

6、尿壶装载架3个。

7、拖布装运车3辆。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。