西丽人民医院血气分析仪招标采购招标要求

一、招标项目名称：血气分析仪1台

二、预算：￥13.5 万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术。

2、配备电池，在无市电情况下可使用。

3、定标：双重定标（电子定标和液体定标）。

4、单机可检测的参数包含：Na，K，Cl，PH，PCO2，PO2，iCa，BUN，CK-MB，Glu，HCT，Lac，Crea，PT/InR，ACT，cTnI(肌钙蛋白)，BNP（钠脲肽）等。（提供证明材料）

5、单独血糖测试检测时间：≤16秒。

6、可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血。

7、适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒。

8、采样量（全参数）≤95ul。

9、最小样品量:16ul。（提供证明材料）

10、配备热敏打印机。

11、配备液晶显示屏。

12、接口：RS232或以太网接口。

13、具有后备电池、可连接CDS系统。

14、具备自诊断程序。

15、存储检测数据数量: ≥5000组。（提供证明材料）

16、配备红外扫描功能，方便输入患者基本信息。

17、电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确。

18、配置清单：主机1台；电子模拟校准器1个；热敏打印机1个；充电器1个；红外传输器1个；中文数据管理系统1套；充电电池1块。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起20日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。