西丽人民医院输液泵采购招标要求

一、招标项目名称：输液泵18台

- 预算：￥11．7万元

采购清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 财政控制金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 18 | 台 | 11.7 | 接受进口产品投标 |
| 合计 |  |  |  | 11．7 |  |

三、具体技术参数及配置要求：

1、泵工作系统：指状蠕动式。

2、输液速度范围：l～1000ml/h（增量1ml/h）。

3、输液量设置范围：1ml～9999ml。

4、输液量累计显示范围：0～9999ml。

5、输液时间累计显示范围：00:00～99:00h。

6、点滴感应器使用范围：空瓶报警：1ml/h～1000ml/h；滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器），1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器）。

7、报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽。（提供证明材料）

8、大LCD液晶屏不少于128mm×64mm的显示，大开门方式方便输液器装卡，全中文菜单, 适用国内各种输液器。

9、输液精度：l ml/h～1000ml/h：±5%。

10、软件可以设定储存十种以上普通输液器参数。（提供证明材料）

11、输液流速模式：dp/m 、ml/h 、h三种选择，可自动换算。

12、输液累计有量和时间的累计。

13、抢救病人中改变输液速度无须停机。

14、有独立的低速高速精度补偿菜单。

15、采用文字显示、声、光报警方法,全部报警功能在液晶屏上以中文方式提示。（提供证明材料）

16、具有清零键，可清除输入液量的读数。

17、配有红外点滴感应器。

18、具有环境温度偏低报警功能。

19、速度在1-100ml/h时，液体滴数均匀。

20、内置电池应急自动切换；充足电可连续使用三小时以上。

21、输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠，避免出现偏移。

22、输液速度从微量1ml/h至高速1000ml/h任意设定。

23、阻塞压力值根据使用科室的需要进行0-25档调节。（提供证明材料）

24、静脉开通功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液

25、配置清单：输液泵18台；全不锈钢输液泵专用移动输液架18个。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为5年。终身维护。提供该设备第6年后每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。