西丽人民医院除颤监护仪采购招标要求

一、招标项目名称：除颤监护仪3台

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、便携式设计。

2、配备彩色TFT液晶显屏，屏幕尺寸 ≥6.5英寸，辨率 ≥ 640*460像素。（提供证明材料）

3、具有心电监测功能。

4、配备低能量智能双向截顶指数波技术，除颤最大能量≤200焦耳，根据病人阻抗不同调整除颤波形，保持有效的经心电流。（提供证明材料）

5、具有待机状态就绪指示器，每小时、每天、每周进行自检功能。（提供证明材料）

6、心电监护：≥3导联；监护患者时主机屏幕可同时显示≥4道波形。

7、面板上具有一键切换婴幼儿AED模式。（提供证明材料）

8、手动除颤时，充电到最大能量的时间≤5秒。

9、成人、儿童一体化电极板，手柄带接触病人指示灯。

10、可手动除颤及标配AED功能，AED带中文语音提示功能。

11、自动打印除颤、充电、放电、事件等过程，可根据需求自主设置。

12、内置电池可支持 ≥ 5小时的监护。

13、电池电量低时，主机屏幕上会出现“电池电量低”的文字提示。

14、体外除颤时，能量档位可选数量 ≥ 20，分别为1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、 150J、170J、200J。

15、体内除颤时，能量档位可选数量 ≥20，分别为1-10J、15J、20J、30J、50J。

16、有室颤、室速报警功能。

17、热敏打印机尺寸 ≥ 50mm。

18、除颤可选择：同步及非同步方式。

19、电源范围：101V≤交流电源≤240V，内置环保可重复充电的锂离子电池。

20、具有病人数据储存USB接口，可在每份事件概要中存储最长8小时的数据，最大可存储大概50个时长约30分钟的事件概要。

21、具有升级能力的设计，可选配升级：无创起搏、无创血压、血氧饱和度、等功能，以满足将来扩展新的临床应用的需求。

22、配置清单：主机3台，成人/儿童一体化体外除颤电极板3对，3导心电导联线3套，心电电极片3包，锂电池3块，打印纸3卷，电源线3条，导电膏3支。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15 日历天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。