深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称： 医疗设备一批

标书编号：  SZXLYY-SB-20161130-01～08

西丽人民医院招标办

2016.11.28

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

1．项目名称：医疗设备一批

2.标书编号：SZXLYY-SB-20161130-01～08

3.预算：

| 标书编号 | 招标项目名称 | 预算金额 （￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-SB-20161130-01 | 视频喉镜4台 | 18 |  |
| SZXLYY-SB-20161130-02 | 全自动粪便分析系统1套 | 9.3 |  |
| SZXLYY-SB-20161130-03 | 内镜清洗工作站1套 | 9 |  |
| SZXLYY-SB-20161130-04 | 空气波压力治疗仪、无菌柜、 阅片灯一批 | 17.5 |  |
| SZXLYY-SB-20161130-05 | 可移动输液架72个 | 4 |  |
| SZXLYY-SB-20161130-06 | 工作车、平车、口服药车一批 | 17 |  |
| SZXLYY-SB-20161130-07 | 肠内营养泵12台 | 12 |  |
| SZXLYY-SB-20161130-08 | 便携式心电图仪6台 | 18 |  |

4． 采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。

6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、设备费、软件费、税费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

投标货币为：人民币。

7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。

- 投标须知

- 投标商需到医院财务科交纳投标保证金：2000元（未中标且无违纪行为的投标人，保证金开标一星期后退还，中标者，设备验收合格后一周内退还）。

- 投标人可在2016年11月28日8:00时-2016年11月28日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币200元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

- 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

- 所有投标书应于投标截止期 2016年11月30日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

- 2016年11月30日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

- 投标商签到时间：2016年11月30日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

- 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

- 本项目为一次报价。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：企业营业执照副本（验原件,另提供复印件存档）、企业医疗器械经营（生产）许可证（验原件, 另提供复印件存档）、有效的代理授权书（投标人为制造商除外）、法人代表证明书；法人代表授权书；法人代表身份证复印件和业务员身份证。（如所投项目为医疗器械的需提供产品注册证（验原件, 另提供复印件存档））投标文件必须经法人或法人授权代表签署，以上资质审核材料如为复印件须加盖单位公章。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

  - 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的“三证”

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

一、视频喉镜4台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于需行手术治疗或紧急抢救的头颈部活动受限、口腔颌面外伤、外伤或烧伤后张口受限以及声门位置较高的气道患者。

▲ 2、主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄等，无需转接。

▲ 3、触摸显示屏≧3.5寸，分辨率≧640×480，可同时外接显示器。

▲ 4、主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式。

5、主机内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

6、具有户外、室内等环境模式，以适应不同插管环境。

7、内置锂电池，容量≧2500mAh，具有电量管理功能。

8、主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。

9、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

▲ 10、手柄具有可调节功能，一支手柄可同时满足新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

▲ 11、电子成像能力≧30万像素。

12、配备可重复使用的特种医用高分子材料窥视叶片及一次性使用叶片。

13、具有即时防雾功能，开机即用无需等待。

14、具有耐磨抗摔、防水功能，以满足特殊抢救环境使用。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频喉镜主机 |  | 台 | 4 |  |
| 2 | 便携箱 |  | 个 | 4 |  |
| 3 | 窥视叶片手柄 |  | 把 | 4 |  |
| 4 | 窥视叶片 |  | 片 | 12 |  |
| 5 | 一次性儿童叶片 |  | 个 | 60 |  |
| 6 | 一次性成人叶片 |  | 个 | 100 |  |
| 7 | 电源适配器 |  | 个 | 4 |  |
| 8 | 数据线 |  | 条 | 4 |  |
| 9 | 使用说明书 |  | 本 | 4 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起7日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

二、全自动粪便分析系统1套

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于粪便标本的有形成分和隐血的检测。

2、检测方法：光学显微镜形态学镜检法。

3、检测项目：可通过对大便专用试纸（大便隐血、轮状病毒等）显色摄像，能 	 自动判读并分析结果、自动传输和保存结果及图像；可检测、确认显微镜下	 图像观察的标本中实际有形成分；对大便外观自动拍照保存。

4、移样系统：全自动移样。

5、进样系统：能自动加注稀释液、自动感应有无稀释液、自动滴样。

6、隐血，轮状病毒测试板密封存放、全自动输送、回收，无需人工回收，确保	 无交叉污染，一次性可放入≧40块隐血测试板。

7、样本位≧32个。

8、按隐血，轮状病毒测试板所规定的反应时间定时照相，保存图像，确保无因	 超过反应时间造成的假阳性；自动判读结果；外观性状结果自动照相，自动	 判读，并阳性提示；

9、旋转式离心法，转速恒定既能达到离心效果又不破坏细胞；双层单向过滤。

▲10、稀释方式：可根据标本的性状及其重量进行智能化倍比稀释。

11、全自动显微镜操作，无需人工操控，生物光学显微镜，全自动载物台。

▲12、像素≧500万像素，程序全自动智能控制，10倍、40倍镜头自动转换。

13、根据需要快速自动检查高低倍镜下任意多个视野，确保不漏检，一般为4-16	  幅视野图；采用视频摄像技术。

▲14、应用多层断层式扫描技术进行多层扫描，扫描层数和层间距可任意调整，	  确保有形成分的检测

15、全自动视野移动控制方式，图像采集速度0.1秒/幅。

16、纳米材料计数池，易清洗。

17、程序控制自动反向涤荡式内外壁清洗

18、具备同时同步检测两个标本，检测速度为90～120个/小时，随到随检。

▲19、全自动，无人值守，可识别红白细胞率达到60%以上。

▲20、全封闭粪便采集管旋转式离心集卵，双层单向过滤，全封闭粪便采集管适	  用气动物流，上机时不用人工开盖，减低劳动量，避免交叉污染，使生物安	  全更能得到保障。

21、支持LIS系统，实现网络资源共享，远程仪器维护，连接LIS后可实现双	  向通讯。软件系统具有结果智能分析功能，具备故障自我诊断功能。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 显微镜灯泡 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 高清摄像头 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 串接线 |  | 根 | 1 |  |
| 5 | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
| 6 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 7 | 工作站电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 报告软件 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 采集管 |  | 人份 | 100 |  |
| 10 | 清洗液 |  | 桶 | 1 | 5000ml |
| 11 | 稀释液 |  | 桶 | 1 | 5000ml |
| 12 | 轮状病毒测试板 |  | 人份 | 40 |  |
| 13 | 隐血测试板 |  | 人份 | 40 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起20日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

三、内镜清洗工作站1套

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、整体设计必须符合内镜消毒技术规范（2004）版规定的要求。

2、主要配置包括：清洗消毒槽、清洗槽盖、一体化干燥台、中功能背板、清洗 	 槽底柜、浸泡槽盖、专用水龙头、高压清洗枪、专用给排水管路、纯净水质	 处理器、0.01μm超滤除菌净水器、高压气枪、医用空气压缩机、酶液/消毒	 液倒记时装置、酶液管道循环灌注装置、消毒液管道循环灌注装置、水汽灌	 注装置、全管道灌流器、灌流器快接插头、手套盒、纱布盒、四位挂钩物、	 内镜转运车。

3、内镜清洗工作站的台面、干燥台、功能背板、清洗消毒槽使用进口高分子复	 合材料（AKL）一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角	接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可	进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害； 	一体化干燥台面有点状凸起。

4、内镜清洗消毒槽设计要求： 五槽清洗工作站1套，干燥台1个，清洗槽及	背板总高度为≥1.60m。。

5、内镜清洗槽设计规格为：5个单槽规格为：≥620mm×730mm, 1个干燥台规	格为：≥1800mm×820mm。（以实际图纸尺寸为主）。

6、清洗消毒槽底柜尺寸与清洗槽实际总长度相配套；柜体框架全部采用 USU304 	不锈钢材质，底部放置 加强型PVC 底板。柜门采用钢化玻璃。

7、浸泡槽盖≥1个；采用透明这亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，	可以清晰看到浸泡清洗的状况。

8、自动电子水源开关≥1个；能自动控制中心系统总水源的开闭。（提供证明材	料）

9、高压清洗枪数量≥1把，原装进口产品，材质采用优质304#不锈钢，配备八	个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细	堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有	文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头。（提	供证明材料）

10、高压气枪数量≥3把，原装进口产品，材质采用优质304#不锈钢，配备八个(a	混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)	快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，	高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头。（提供证明材料）

11、304不锈钢专用水龙头数量≥3个；材质要求：主体采用USU304不锈钢材质，	360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。

12、医用空气压缩机数量≥1台；中心气体处理装置≥1套；技术要求：采用无油	活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水汽分离系统，压力可在	0.2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机最大产气量	115L/min，噪音≤52分贝。可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷	出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围	0.2-0.8Mpa。（提供证明材料）

13、专用给排水管路≥1套；技术要求：使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结	垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证	10年无漏水现象。

14、纯净水质处理器≥1台；处理性能指标技术要求：严格按照卫生部《规范》的	相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民	共和国的饮用水标准。

15、0.01μm超滤除菌净水器数量≥1台；技术要求：用于末洗程序，将净化后的	纯净水经过UV射线照射进行二次灭杀，彻底杀死残留的细菌、病毒。防止消	毒后的内镜免受二次污染。处理量≥：25T/H。

16、酶液/消毒液倒记时装置≥1套；技术要求：用于对酶洗＼消毒时间进行倒计	时，可同时显示三组倒计时数据，一台机器就可对酶洗＼消毒＼阳性消毒进行	计时，采用玻璃触摸感应按键。（提供证明材料）

17、酶液/消毒液管道循环灌注装置≥2套；技术要求：酶液液体管道循环灌注装	置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，液晶显示	时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气	时间可控范围小于99秒，灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。	循环水量1.7L/min，最大压力：0.42MPa。注气压力小于0.5 Mpa。（提供证	明材料）

18、水汽灌注装置≥2套；材质要求：平板玻璃液晶触摸感应开关，液晶显示时间	控制，分别控制注水与注气；技术要求：主机为非外挂式，主机与控制部分分	离设计，注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒，	灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。注水量5.0L/min，最大	压力:0.42MPa。注气压力小于0.5 Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌	注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进	行灌注。（提供证明材料）

19、全管道灌流器≥2套；技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、	宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管	道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。

20、灌流器快接插头≥4套；技术要求：所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程	序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。

21、手套盒≥1个；材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,拥有抽拉门,可放	置大\中\小各种不同的手套盒。

22、纱布盒≥1个；材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,非金属喷漆,原材	料为塑料制成,可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。

23、四位挂件钩≥1个；材质要求：白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。

24、内镜转运车≥1台；技术要求：全钢结构，表面钢琴烤漆，附三个高分子一次	冲压成型的内镜托盘，四个8cm脚轮，具备锁定功能，每个托盘配盖子。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起15日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

- 空气波压力治疗仪、无菌柜、阅片灯一批

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 6 | 台 | 12 |  |
| 2 | 无菌柜 | 6 | 个 | 2.5 |  |
| 3 | 阅片灯 | 6 | 个 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 17.5 |  |

具体技术参数及配置要求：

（一）空气波压力治疗仪具体技术参数及配置要求：

1、适用于通过对肢体施加周期性变化的压力，促进肢体静脉血回流和淋巴回流。

2、压力范围：20mmHg～80mmHg可调。

3、循环形式：自动连续循环。

▲4、充气间隔时间：10～70秒可调。

5、二组4腔压力气囊,压力套可单独或同时使用。

▲6、压力套气囊加压分布均匀。

7、压力气囊由远端向近端梯度加压,并可同时放气。

8、连接管插拔式装卸,连接管与压力套接口具有双重防接错功能。

▲9、压力套采用降落伞材料制作，耐受反复高压，保持均匀压力。

10、断电泄压，泄压带蜂鸣报警器。

11、带床尾挂钩, 小巧轻便,操作简单。

12、机器超静音处理，静音设计≦20dB。

13、配备气孔阻塞器。

14、机器内部系统智能检测气囊压力值，达到设定压力值后停止加压；

▲15、压力套可提供多种尺寸包含复用型与一次性压力套，压力套具有医疗器械	  注册证。

16、空气波压力治疗仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 压力套 |  | 只 | 12 |  |
| 3 | 连接管束 |  | 条 | 12 |  |
| 4 | 阻塞器 |  | 个 | 6 |  |
| 5 | 说明书 |  | 本 | 6 |  |

（二）无菌柜具体技术参数及配置要求：

1、外形尺寸约为1200mm（长）×275mm（上宽）/500mm（下宽）×900mm（高）。

2、柜子上方两个玻璃推拉门，下方有工作台面，中间两个抽屉。

3、底部有两个不锈钢门，内部空间大，配有拉手及磁吸。

4、整体采用304不锈钢材料制作，光亮及永久不生锈。玻璃推拉门采用静音轮	  及5厘透明玻璃制作，内有层板。

5、无菌柜整体坚实牢固，美观、大方、操作简单。

6、无菌柜配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整柜 |  | 套 | 6 |  |

（三）阅片灯具体技术参数及配置要求：

1、适用于临床科室观察胶片用。

2、采用LED光源，使用寿命≧10万小时，阅片区域无暗区，观察屏亮度均		 匀性大于90%。

3、内置式电源：AC90V～240V，50/60Hz。

▲4、采用不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易。

▲5、观片灯厚度≦2.4cm，外形纤薄，节省空间。

6、面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。

7、采用亚克力透光面板，光洁度高，出光均匀柔和；使用寿命长，不易变		 形和泛黄。

▲8、观片灯内部采用≦0.8cm导光板，导光板框架采用≧0.12cm铝板保护，	     观片灯后板≧0.08CM钢板保护，避免导光板受冲击损坏。

▲9、调光采用无级调光方式，可以让医生在观片灯亮度范围内的任意需求亮		 度观看胶片。

10、外形尺寸（长×宽×厚）约为1230×545×24mm，阅片区域（长×宽			  ）约为1120×440mm。

11、阅片灯配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 个 | 6 |  |
| 2 | 电源线 |  | 条 | 6 |  |
| 3 | 说明书 |  | 本 | 6 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起10日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

- 可移动输液架72个

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、输液杆材质：不锈钢。

2、支架底座：不锈钢支架配备万向滑轮。

3、高度调节螺纹锁钮。

4、调节范围：1400mm～2000mm。

5、配备助推扶手，可根据患者身高随时调节高度和角度，握感舒适、操作轻	   巧。

▲6、具有空气阻尼功能，伸缩支管可缓冲下降，有效降低吊钩时速度过快而发生吊瓶掉落。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 |  | 根 | 144 |  |
| 2 | 不锈钢挂钩 |  | 个 | 288 |  |
| 3 | 托盘 |  | 个 | 72 |  |
| 4 | 扶手 |  | 个 | 72 |  |
| 5 | 不锈钢底座（带轮） |  | 套 | 72 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起10日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）供应商免费保修期为1年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

- 工作车、平车、口服药车一批

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床边工作车 | 24 | 台 | 8 |  |
| 2 | 平车 | 6 | 台 | 6 |  |
| 3 | 口服药车 | 6 | 台 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 17 |  |

主要技术规格及配置要求

（一）床边工作车具体技术参数及配置要求：

1、规格尺寸约为600×420×900mm。

▲2、整车塑钢制作，车体配置抽屉≧2层，抽屉内置活动隔板，可根据使用需要	 调节抽屉布局。
  3、抽屉导轨采用缓冲三节钢制导轨，要求承重力强，抽拉灵活，带自锁功能，关严后能防止意外滑出。
▲4、工作台面设有三面不锈钢护栏，能防止物品意外掉落，便于台面工作。
▲5、车体左侧设不锈钢扶手，下方可悬挂置物桶，右侧配置挂钩。
  6、车体下部具有一层搁板，设四面围栏，可用于摆放仪器或其他物品。
  7、脚轮采用四个万向静音轮，两轮带掣。
▲8、车体底部边缘装有≧4个ABS防撞胶。

9、抽屉层数和抽屉内部分隔均可根据客户要求定制。

10、床边工作车配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 |  | 台 | 24 |  |
| 2 | 置物桶 |  | 个 | 24 |  |
| 3 | 静音轮 |  | 个 | 96 |  |
| 4 | 抽屉 |  | 个 | 48 |  |

（二）平车具体技术参数及配置要求：

1、整车规格约1930*640*900mm。

2、背部升降采用阻尼器做支撑力源，升降操作简易方便。

▲3、车身材料为碳钢喷塑。

4、配备氧气瓶架，方便转移过程中输氧。

5、床垫内置高密度海绵，防水透气，耐磨。

6、车面分体设计，背部可升降角度0～75°；整车升降范围500～900mm。

7、车面及护栏均采用原PP材料，一次成型无缝隙易清洁。

8、转运定向中心第5轮设置，具导向功能。一人操作，轻松转移。

9、配备≥Ф150中控制动轮，一脚制动，四轮刹车；轮面采用聚氨脂材料，静音耐磨，永不生锈。

10、下隐藏式安全护栏，气弹簧辅助自动下降，不占空间。

▲11、单体两个点滴架插座，配不锈钢双段式点滴架。

12、摇把手内置金属器件，不易折断。

▲13、表面处理：1）喷塑：产品需要喷塑的零部件经除油、除锈、磷化后进行静电喷涂，经高温固化，达到极强的附着力，外表光滑亮丽。2）电镀：零部件根据需要电镀（铬、锌），在金属表面附着一层金属膜，增加耐磨，防止腐蚀。3）抛光：全不锈钢零部件采用打磨抛光达到本色，表面光亮。

14、平车配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 输液架 |  | 个 | 6 |  |
| 3 | 床垫 |  | 张 | 6 |  |
| 4 | 脚轮 |  | 个 | 30 |  |
| 5 | 说明书 |  | 本 | 6 |  |

（三）口服药车具体技术参数及配置要求：

▲1、整车塑钢制作，抽屉≧3层，带中控锁，每个抽屉配置一个钢制药盒，药盒	 每格均有标签槽。

2、抽屉选用静音缓冲三节钢制导轨，承重力强，抽拉灵活，带自锁功能，关	  	 严后可防止意外滑出。

▲3、工作台面设有三面不锈钢护栏，有效防止物品坠落，便于台面工作。

4、车体左侧设不锈钢扶手，推拉灵活、轻便。

5、车体下面具有一层搁板，搁板上设有四面围栏，可用于摆放各类物品。

▲6、车体底部边缘装有≧4个ABS防撞胶。

7、车体底部四个万向静音轮，两轮带掣。

8、车体左右两侧可放挂桶、挂篮。

9、抽屉层数和药盒内部分隔均可根据客户要求定制。

10、口服药车配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 挂桶 |  | 个 | 6 |  |
| 3 | 静音轮 |  | 个 | 24 |  |
| 4 | 抽屉 |  | 个 | 18 |  |
| 5 | 挂篮 |  | 个 | 6 |  |
| 6 | 利器盒 |  | 个 | 6 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起10日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为1年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

七、肠内营养泵12台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于对患者进行肠内、胃内输送营养液。

2、全透明泵门设计。

3、凸轮是可拆卸冲洗设计方式。

4、手提式手柄上具有运行状态灯，远处可观察机器状态。

▲5、带有USB接口，可提供用户软件升级。

6、自动流量校准：可校准不同粘度营养液的速度精度。

7、仿生间断输出、间断模式。

▲8、双屏幕显示：数码管显示主要参数速度，LCD液晶屏显示详细参数和各个功	        能设置（包含速度、模式、预置量、累积量、时间，自动记录上次输液速度）。

9、屏幕直接历史查询≧1500条，包含日期、开始时间、停止时间、速度、预置			 量、累积量、报警状态记录显示。

10、具有营养管标定功能，容积型标定方式、适配所有品牌营养管。

11、速率：1～600ml/h。

12、快排速率200、400、600ml/h等可调。

▲13、阻塞报警阀值500±200mmHg，10档可调。

14、输液精度：≤±5%。

15、报警音量三档可调。

16、按键音可开启或关闭。

▲17、可设置床位号：0～255号。

18、符合标准电源，电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置充电电池，充满电后可供泵以25ml/h速率下运行5小时以上。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 12 |  |
| 2 | 加温器 |  | 台 | 12 |  |
| 3 | 不锈钢支架 |  | 个 | 12 |  |
| 3 | 电源线 |  | 根 | 12 |  |
| 4 | 说明书 |  | 本 | 12 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起7日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为5年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

八、便携式心电图仪6台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、设备体积小巧轻便，便于出诊，床旁心电图检查。

2、彩屏显示，可使用手动触摸操作，支持中文书写、权限登陆。

3、标准十二导联心电波形同屏幕监控、采集显示，并可以实时观察采集的图形。

▲4、设备采样点≧4000点每秒， 频响：0.04～150Hz，输入阻抗≧100MΩ，增益：5、10、20mm/mV，共模抑制比≧140dB。

5、支持单个波形放大，分析测量，同屏幕导联多种显示模式，可以直接连接激光打印机用A4纸打印输出检查结果。

▲6、采集模块与机器一体化设计，采用UBS连接数字放大器。

7、采用充电锂电池工作，存储病人数据≧20000个。

8、支持12导波形显示、采集，支持波形预采与正式记录，支持心电图长时间监测，长时间采集，自定义采集时间。

9、可通过计算机连接自动同步、无线传输、3G传输病例，并利用计算机上配置的专用软件进行分析打印和保存,支持分析后诊断报告接收功能。

▲10、可与医院现有心电网络系统兼容，无需增加系统软件和计算机硬件，便可远程诊断。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 外置式心电放大器 |  | 个 | 6 |  |
| 3 | 十二导导联线 |  | 套 | 6 |  |
| 4 | 吸球 |  | 套 | 6 |  |
| 5 | 四肢夹 |  | 套 | 6 |  |
| 6 | 台车 |  | 个 | 6 |  |
| 7 | 说明书 |  | 本 | 6 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起7日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

（10）免费提供我院心电网络系统服务器及终端机移机到新大楼服务。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道2051号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913

传    真：0755-26018737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 规格／型号 | 产地 | 品牌 | 投标价格（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此处填项目的招标编号 | 此处填注册证名称 | 此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。 | 注册证中产地 | 产品品牌 |  |  |

（此表可延长）