深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：  细胞DNA倍体定量分析系统1套

标书编号：  SZXLYY-SB-20160311

西丽人民医院招标办

2016.3.7

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

1．项目名称：细胞DNA倍体定量分析系统1套

2．标书编号：SZXLYY-SB-20160311

3.预算：

| 标书编号 | 招标项目名称 | 预算金额（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-SB-20160311 | 细胞DNA倍体定量分析系统1套 | 3 |  |

4． 采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。

6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装调试费等。投标货币为：人民币。

7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。

- 投标须知

- 投标商需到医院财务科交纳投标保证金：2000元（未中标且无违纪行为的投标人，保证金开标一星期后退还，中标者，设备验收合格后一周内退还）。

- 投标人可在2016年3月8日8:00时-2016年3月8日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币200元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

- 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

- 所有投标书应于投标截止期 2016年3月11日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

- 2016年3月11日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

- 投标商签到时间：2016年3月11日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

- 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

- 本项目为一次报价。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：法人代表授权书；企业营业执照副本复印件；企业医疗器械经营许可证；有效的代理授权书（投标人为制造商除外）；医疗器械产品注册证；保修/维修单位；有生产厂家有效授权证明。投标文件必须经法人或法人授权代表签署。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

  - 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的”三证”

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、光学系统：配备UIS(万能无限远)光学系统。

2、物镜：无限远平场消色差物镜。

3、扫描平台：双向自动扫描平台，X/Y≤10 um，Z轴聚焦定位精度≤0.2um。

4、照明系统：自带照明系统，内置式透射科勒式照明，自动数字调光

▲ 5、摄像装置：像素分辨率达到2592*1944,USB3.0标准接口，像素传输速度不少于25帧/秒。

6、质控：具有远程网络质量控制功能。

7、扫描系统：扫描过程自动化，实现自动控制、自动聚焦、自动生成图文一	体报告。

8、显微镜：系统内置显微镜，UIS2光学系统；宽视野；透射光柯勒照明；最	高分辨率可达0.2μm。

9、电脑配置：CPU:i5 3450 主板:B75 硬盘:≥500G 内存条:≥4G 或更高配置。

▲10、软件配置：配置全自动细胞肿瘤筛查分析软件；检测成像系统具有国家发明专利资质。

11、分析系统：自动分类上皮细胞、固缩核细胞、白细胞、杂质等。

12、His系统：报告结果可连入医院信息系统（Hospital Information System），	方便对病人信息进行管理及报告的输出。

13、扫描设置:	可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。

14、检测方式:	可根据需要支持多种细胞标本的检测，如涂片、甩片、滴片等,	可复染。

▲15、扫描时间:	没有限定区域，全视野扫描需时3min。

16、工作原理:	可对细胞核的形态、纹理、密度等参数进行综合智能分析，将	扫描记录到的所有细胞进行分类，并计算细胞核的DNA含量，得出细胞核	DNA含量-细胞数量的直方图及DNA含量-细胞面积的分布图，并确定是否有病变细胞及其所占比例，可根据此发现早期癌或癌前病变，是反映病变	及其恶性程度的特异性指征。

17、适用范围:	宫颈脱落细胞、胸腹水、痰液、尿液等检测。

（二）配套试剂要求：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单）；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求.按相关质量标准要求价格低于其它医院供货价；

5、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。

（三）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | BX43 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显微镜 | E5 | 台 | 1 |  |
| 3 | 品牌电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 组装电脑 |  | 台 | 1 | 显示器+主机 |
| 5 | 键鼠套 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 高分辨率CCD相机 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 全自动纳米平台 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 全智能控制器 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 干涉滤光片 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 红外截止滤光片 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 品牌打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 接线板 |  | 个 | 3 |  |
| 13 | 机柜 |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 数据线 | USB3.0 | 条 | 1 |  |
| 15 | 数据线 | USB2.0 | 条 | 2 |  |
| 16 | 细胞DNA倍体分析系统使用说明书 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 显微镜说明书 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 路由器 | TP-LINK | 个 | 1 |  |
| 19 | 网线 |  | 条 | 2 |  |
| 20 | USB集线器 |  | 个 | 1 |  |
| 21 | DNA扫描软件 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | TBS拍图系统 |  | 套 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道2051号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913

传    真：0755-26018737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 规格／型号 | 产地 | 品牌 | 投标价格（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此处填项目的招标编号 | 此处填注册证名称 | 此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。 | 注册证中产地 | 产品品牌 |  |  |

（此表可延长）