**西丽人民医院便携式听力计招标要求**

一、招标项目名称：便携式听力计1台

二、预算：￥12万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

 1、适用于人耳听力损失的诊断。

 2、输入测试音包括纯音、啭音、白噪声、CD1+2、麦克风1+2、波形文件。

 3、根据纯音测试结果或言语测试结果可自动选择窄带噪声（或白噪声）。

 4、输出接口包括气导左+右、骨导左+右、插入式耳机左+右、插入式掩蔽左+右、 声场1+2等。

 5、测试项目包括气导、骨导及掩蔽、言语测试、FF、ABLB、伪聋等。

 6、信号发放：触控式发放、手动或自动、单脉冲、复合脉冲。

 7、配备患者应答器按钮。

 8、声音强度范围：气导：-10～120dBHL,步进：1、2、5dB;骨导：-10～80dB， 步进：1、2、5dB。

 9、频率范围：125Hz～8kHz。

 10、具有授话、回话、监听功能。

▲11、可独立存储≥500个患者信息或≥50000次测试结果。

 12、不少于5种频率选择。

▲13、彩色显示屏≥5.7英寸；分辨率≥640×480像素。

▲14、信号发射方式包含按键触控式。

▲15、具备≥4个USB接口、≥2个声场接口、网络接口、气导L/R、插入式气导L/R、骨导、患者应答、回话、麦克风、CD1、耳机、麦克风等接口。

▲16、可通过USB接口直接连接打印机，打印输出测试结果。

（二）设备详细配置清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 气导耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 3 | 降噪耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 4 | 骨导耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 5 | 应答开关 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
| 7 | 校准报告 |  | 份 | 1 |  |
| 8 | 镜头橡胶塞 |  | 包 | 1 |  |
| 9 | 监听耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 10 | 鹅颈麦克风 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 中文操作手册 |  | 本 | 2 |  |
| 12 | 工作站电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |

**注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。**

四、 商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起60日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

**（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。**保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务，终身维护。

**（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。**

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。