深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称： 医疗设备一批

标书编号：  SZXLYY-SB-20160921-01～05

西丽人民医院招标办

2016.9.19

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

1．项目名称：医疗设备一批

2．标书编号：SZXLYY-SB-20160921-01～05

3.预算：

| 标书编号 | 招标项目名称 | 预算金额（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-SB-20160921-01 | 便携式听力计1台 | 12 |  |
| SZXLYY-SB-20160921-02 | 红蓝光治疗机1台 | 16.8 |  |
| SZXLYY-SB-20160921-03 | 激光坐浴机1台 | 10 |  |
| SZXLYY-SB-20160921-04 | 医用LED头灯4台 | 13.6 |  |
| SZXLYY-SB-20160921-05 | 中耳分析仪1台 | 19 |  |

4． 采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。

6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、设备费、软件费、税费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

投标货币为：人民币。

7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。

- 投标须知

- 投标商需到医院财务科交纳投标保证金：2000元（未中标且无违纪行为的投标人，保证金开标一星期后退还，中标者，设备验收合格后一周内退还）。

- 投标人可在2016年9月19日8:00时-2016年9月19日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币200元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

- 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

- 所有投标书应于投标截止期 2016年9月21日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

- 2016年9月21日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

- 投标商签到时间：2016年9月21日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

- 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

- 本项目为二次报价。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：企业营业执照副本（验原件,另提供复印件存档）、企业医疗器械经营（生产）许可证（验原件, 另提供复印件存档）、有效的代理授权书（投标人为制造商除外）、法人代表证明书；法人代表授权书；法人代表身份证复印件和业务员身份证。（如所投项目为医疗器械的需提供产品注册证（验原件, 另提供复印件存档））投标文件必须经法人或法人授权代表签署，以上资质审核材料如为复印件须加盖单位公章。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

  - 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的“三证”

  - 产品彩页。

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

一、便携式听力计1台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于人耳听力损失的诊断。

2、输入测试音包括纯音、啭音、白噪声、CD1+2、麦克风1+2、波形文件。

3、根据纯音测试结果或言语测试结果可自动选择窄带噪声（或白噪声）。

4、输出接口包括气导左+右、骨导左+右、插入式耳机左+右、插入式掩蔽左+右、  	声场1+2等。

5、测试项目包括气导、骨导及掩蔽、言语测试、FF、ABLB、伪聋等。

6、信号发放：触控式发放、手动或自动、单脉冲、复合脉冲。

7、配备患者应答器按钮。

8、声音强度范围：气导：-10～120dBHL,步进：1、2、5dB;骨导：-10～80dB，        	步进：1、2、5dB。

9、频率范围：125Hz～8kHz。

10、具有授话、回话、监听功能。

▲11、可独立存储≥500个患者信息或≥50000次测试结果。

12、不少于5种频率选择。

▲13、彩色显示屏≥5.7英寸；分辨率≥640×480像素。

▲14、信号发射方式包含按键触控式。

▲15、具备≥4个USB接口、≥2个声场接口、网络接口、气导L/R、插入式气导L/R、骨导、患者应答、回话、麦克风、CD1、耳机、麦克风等接口。

▲16、可通过USB接口直接连接打印机，打印输出测试结果。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 气导耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 3 | 降噪耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 4 | 骨导耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 5 | 应答开关 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
| 7 | 校准报告 |  | 份 | 1 |  |
| 8 | 镜头橡胶塞 |  | 包 | 1 |  |
| 9 | 监听耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 10 | 鹅颈麦克风 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 中文操作手册 |  | 本 | 2 |  |
| 12 | 工作站电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起60日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务，终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

二、红蓝光治疗机1台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于治疗过敏性皮炎、炎性痤疮、白斑病、白癫风和银屑病。

▲2、LED可见光源。

3、光源组成：蓝光≧240颗、红光≧400颗。

▲4、波长：蓝光≧450nm±5nm、红光≧633nm±5nm。

▲5、具有升级功能，可选配其它光疗模块。

▲6、输出强度： 蓝光50～80mW/cm2 可调, 误差≤±20%;红光60～90mW/cm2			可调, 误差≤±20%;高强度红光≧150mW/cm2,误差≤±20%。

7、照射方式包含连续、脉冲模式。

8、脉冲频率：2Hz±1Hz

9、脉冲宽度：250ms±10ms

10、治疗光头调整方式：关节旋转臂、治疗头和治疗面板可自由调节。

11、治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m。

▲12、液晶显示屏≧8英寸。

13、触摸屏操作控制。

14、定时范围：1～99min，步长1min。

15、具有温度指示功能。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 治疗头 | 个 | 2 |  |
| 3 | 弯臂（含连接线） | 个 | 1 |  |
| 4 | 开关钥匙 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 6 | 医生防护眼镜 | 副 | 2 |  |
| 7 | 金属防护眼罩 | 副 | 2 |  |
| 8 | 操作手册 | 本 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务，终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

三、激光坐浴机1台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于对患者臀部、阴部部位进行气泡按摩、热风风干、激光照射理疗。

2、半导体激光波长600～700nm，连续波 。

▲3、具有包含激光照射理疗、热水坐浴、热水气泡按摩等治疗模式。

▲4、最大激光输出功率≧40mW。

▲5、治疗端面光斑5～6mm。

6、热水温度设定范围：36℃～47℃ 可调，误差±3℃。

7、热风温度范围：25℃～50℃，具有三档热风温度调节功能，误差±5℃。

8、手动热风烘干时间≤25S。

9、配备可更换坐浴盘。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 进水管 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 出水管 |  | 条 | 1 |  |
| 4 | 使用说明书 |  | 本 | 2 |  |
| 5 | 坐浴盘 |  | 个 | 50 |  |
| 6 | 激光防护镜 |  | 副 | 2 |  |
| 7 | 激光功率计 |  | 个 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务，终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

四、医用LED头灯4台

具体技术参数及配置要求：

（一）医用LED头灯A

1、适用于耳鼻喉科对病人检查、手术。

▲2、灯头直径≤20mm。

3、色温范围：5800k～6500k。

4、光斑直径≧80mm。

▲5、最高照度≧40000lux。

6、具有五档亮度调节功能。

7、灯头调节范围：任何角度 。

8、LED使用寿命≧100000小时。

▲9、可充电锂电池≧1200mAh，最大续航时间≥12小时。

▲10、整机重量≦130g。

11、详细配置清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED头灯 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 锂电池 |  | 块 | 4 |  |
| 3 | 使用说明书 |  | 本 | 2 |  |
| 4 | 充电器 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 充电座 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 清洁布 |  | 块 | 2 |  |
| 7 | 合格证 |  | 张 | 2 |  |
| 8 | 保修卡 |  | 张 | 2 |  |

（二）医用LED头灯B

1、适用于胸外科住院查房及手术治疗，具有放大功能。

▲ 1、灯头直径≤20mm 。

2、色温范围：5500k～6500k。

3、光斑直径≧100mm

▲ 4、最高照度≧50000lux。

5、具有五档亮度调节功能。

6、照明角度：垂直面内可自由可调。

7、放大镜工作距离≧420mm;视野直径≧75mm;放大倍数≧3.0x;景深≧100mm。

8、视角调节：阻尼结构，垂直面内可自由可调。

9、瞳距调节范围：50mm～75mm。

▲ 10、可充电锂电池≧2000mAh，最大续航时间≥18小时。

▲ 11、整机重量≦200g。

12、头带可调范围400mm-650mm

13、详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED头灯 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 锂电池 |  | 块 | 4 |  |
| 3 | 使用说明书 |  | 本 | 2 |  |
| 4 | 充电器 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 充电座 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 清洁布 |  | 块 | 2 |  |
| 7 | 合格证 |  | 张 | 2 |  |
| 8 | 保修卡 |  | 张 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务，终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

- 中耳分析仪1台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于对听觉障碍患者中耳的听觉损失状况进行检测。

2、主要测试功能包括：

2.1、双组分鼓室压测量。

2.2、可独立测量声导纳测量 Y.B.G。

2.3、鼓室压测量(包括筛查、诊断)。

2.4、听反射阈测试。

2.5、听反射衰减测试。

2.6、耳咽管功能测试(包括完整鼓膜、穿孔鼓膜)。

2.7、听反射潜伏期测试。

2.8、听反射敏感化。

3、声导纳测量范围：

3.1、226Hz：-6～+6毫姆欧

3.2、678Hz：-20～+20毫姆欧

3.3、1000Hz：-30～+30毫姆欧

4、声压测量：

4.1、载荷量0.3～6.0ml

4.2、正常范围：+200～-400dapa

4.3、宽范围：+400～-600dapa

4.4、扫描精度：正常速率10%。

4.5、最大极限（在0.5cc耦合腔）：-800dapa和+600dapa。

5、声反射测量：

5.1、测试声包含：250,500,1k,2k,4k,BBN,LBN,HBN,短声等。

5.2、频率精度：±3%。

5.3、谐波失真(THD)：≤5%

5.4、噪声信号：(3dB带宽)

5.4.1、低频带：400～1600Hz

5.4.2、高频带：1600～4000Hz

5.4.3、广域频带：400～4000Hz

5.4.4、强度范围：35～120dBHL。

5.4.5、步长值包含：1dB、2dB、5dB等。

5.5、校准精度：±3dB。

5.6、步长精度：±0.5dB。

5.7、开/关电流比：≥70dB。

6、配备彩色触摸屏。

7、具有编程模式。

8、可存储≥100个测试记录。

9、具有外接打印功能。

10、具有≥4个USB接口，可直接连接键盘和鼠标。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探头组件 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | USB电缆连接线 |  | 条 | 1 |  |
| 3 | 标准型耳塞 |  | 盒 | 1 |  |
| 4 | 筛查型耳塞 |  | 盒 | 1 |  |
| 4 | 电源线 |  | 条 | 1 |  |
| 5 | 探头支架 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 清洁布 |  | 张 | 1 |  |
| 7 | 探头腕带 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 探针清洁线 |  | 条 | 1 |  |
| 9 | 备用胶管 |  | 条 | 1 |  |
| 10 | 海绵耳塞 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 测试腔 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 说明书 |  | 本 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务，终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道2051号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913

传    真：0755-26018737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 规格／型号 | 产地 | 品牌 | 投标价格（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此处填项目的招标编号 | 此处填注册证名称 | 此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。 | 注册证中产地 | 产品品牌 |  |  |

（此表可延长）