深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：医疗设备一批

标书编号：SZXLYY-SB-20170810-01～03

西丽人民医院招标办

2017.8.1

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

项目名称和预算

| 标书编号 | 招标项目名称 | 预算金额 （￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-SB-20170810-01 | 磁振热治疗仪、多功能汽疗机和电动减重训练架 | 16.8 |  |
| SZXLYY-SB-20170810-02 | 黄疸计 2台 | 9 | 第二次院内招标 |
| SZXLYY-SB-20170810-03 | 多功能汽疗床及康复设备一批 | 12 |  |

4．采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。

6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、设备费、软件费、税费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

投标货币为：人民币。

7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。

- 投标须知

- 投标人可在2017年8月8日8:00时-2017年8月8日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币100元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

- 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

- 所有投标书应于投标截止期 2017年8月10日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

- 2017年8月10日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)二楼209会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

- 投标商签到时间：2017年8月10日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

- 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

- 本项目为一次报价。

- 本项目不接受联合体投标人。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：企业营业执照副本（验原件,另提供复印件存档）、企业医疗器械经营（生产）许可证（验原件, 另提供复印件存档）、有效的代理授权书（投标人为制造商除外）、法人代表证明书、法人代表授权书、法人代表身份证复印件和业务员身份证、所投产品彩页（如所投项目为医疗器械的需提供产品注册证（验原件, 另提供复印件存档））投标文件必须经法人或法人授权代表签署，以上资质审核材料如为复印件须加盖单位公章。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

  - 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的“三证”

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

西丽人民医院磁振热治疗仪、多功能汽疗机和电动减重训练架招标要求

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人必须是所投产品（磁振热治疗仪、多功能汽疗机、电动减重训练架）的制造商或合法代理商或合法授权供应商；

3、投标人提供针对所投产品（磁振热治疗仪、多功能汽疗机）的《医疗器械产品注册证》；

4、本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称：磁振热治疗仪、多功能汽疗机和电动减重训练架

预算：￥16.8万元

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 4 |  |
| 2 | 多功能汽疗机 | 1 | 台 | 4.8 |  |
| 3 | 电动减重训练架 | 1 | 台 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  | 16.8 |  |

三、主要技术规格及配置要求

（一）磁振热治疗仪技术参数及配置要求：

1、适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

2、温度控制：40℃～58℃连续可调，步进1℃，误差不大于±3℃，且最高温不超过60 ℃。

3、磁场强度：1mT～38mT。

4、振动频率约50Hz，误差不大于±2Hz。

5、负载输出：输出电压≦36V。

6、负载阻抗约12Ω，误差不大于±2Ω。

7、定时： 0min～99min，误差不大于±1%。

8、治疗模式≧2种，可根据病情自由选择。

9、具有≥2路独立的超温保护装置。

10、具有输出指示装置。

▲11、立式推车式一体机输出通道，输出通道≧4个。

12、磁振热治疗仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 腰部治疗垫 |  | 块 | 2 |  |
| 3 | 颈肩治疗 |  | 块 | 2 |  |
| 4 | 标准布套 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 颈肩布套 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |

（二）多功能汽疗机技术参数及配置要求：

1、适用于颈、腰、肩、腿等疾病的治疗及药物汽化保健。

▲2、可供≧3人同时进行手臂、腿、足熏蒸治疗，每人可单独操作。

3、药箱≧3组，可选择多种药物进行分组熏疗。

▲4、具有自动煎药，自动控时，自动控温，各舱配有温控装置，舱内温度保持与设定温度偏差在±2℃内，具自动保温等功能。

5、熏蒸温度从37～60℃可调节，具有汽量大、供药足、调温迅速等特点。

6、配有低水位自动报警停机装置，具有到时间或无水自动报警停机功能。

7、配有漏电保护安全装置，具有应急停机断电保护功能。

8、具有待用保温状态，防高温超低温控等功能。

9、采用高强度防蚀材料，内部为不锈钢结构。

▲10、液晶触摸键调温屏，同时显示设定温度度数和实测温度度数（实测温度误差不得大于2℃）、治疗时间等。

11、多功能汽疗机配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源线 |  | 条 | 1 |  |
| 3 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |

（三）电动减重训练架技术参数及配置要求：

1、适用于吊带固定患者在安全情况通过跑步机与下肢健身车运动训练，增强患者的各关节活动度与肌力。

2、外形尺寸约200×150×240cm;内承载最大载荷上升速度10±3mm/s。

3、可同时训练两人，内侧承重支架载荷调节范围0～135kg;外侧承重支架载荷调节范围0～100kg 。

4、训练时间调节范围1～99min 。

▲5、配备电动康复慢跑台；速度范围：0、2～10公里（/小时)；坡度范围：0～15度；包含预先规划练习程式、间歇练习程式；具有安全保护装置，屏幕显示运行状况。

6、配备立式功率车，包含运动的时间、里程、速度、卡路里、心跳值，阻力可调，座位高低可调。

7、电动减重训练架配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人主机架 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 吊带 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 电动跑台 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 立式健身车 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内，厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

西丽人民医院黄疸计招标要求

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人必须是所投产品（黄疸计）的制造商或合法代理商或合法授权供应商；

3、投标人提供针对所投产品（黄疸计）的《医疗器械产品注册证》；

4、本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称：黄疸计 2台

三、预算：￥9万元

四、具体技术参数及配置要求：

（一）黄疸计A主要参数要求：

- 可直接获得血清胆红素的数值（毫克/分升，微摩尔/升）。

- 无需消耗品，无需用户校准，无创、轻便、易操作。

- 适合测定沉淀于初生婴儿皮肤组织内的胆红素浓度。

- 测量范围：（0.0-25.0）mg/DL或（0-425）u mol/L 或更优。

- 精确度：±1.5mg/dLor 或 ±25.5u mol/L或更优。

- 光源寿命：≥15万次。

- 光源：脉冲氙弧灯或更优质光源。

- 内置电池容量每次充满电可连续测量250次以上；每次充电时长小于2小时。

- 中文界面，触摸屏，屏幕能一次显示3个以上的检测数据。

- 有非易失性数据储存能力，容量至少能存储100位或以上患者的数据。

（二）黄疸计A详细配置清单（套）：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 充电器 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 充电器座板 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 测试板 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 合格证 |  | 张 | 1 |  |
| 6 | 保修卡 |  | 张 | 1 |  |
| 7 | 中文说明书 |  | 本 | 2 |  |

（三）黄疸计B主要参数要求：

- 可直接获得血清胆红素的数值（毫克/分升，微摩尔/升）。

- 无需消耗品，无需用户校准，无创、轻便、易操作。

- 适合测定沉淀于初生婴儿皮肤组织内的胆红素浓度。

- 测量范围：（0.0-25.0）mg/DL或（0-425）u mol/L 或更优。

- 精确度：±1.5mg/dLor 或 ±25.5u mol/L或更优。

- 光源寿命：≥15万次。

- 光源：脉冲氙弧灯或更优质光源。

- 内置电池容量每次充满电可连续测量250次以上；每次充电时长小于2小时。

- 中文界面，触摸屏，屏幕能一次显示3个以上的检测数据。

- 有非易失性数据储存能力，容量至少能存储100位或以上患者的数据。

- 具有条码或二维码识别功能，能利用条码或二维码读码器的扫描功能、快速准确地核对、输入医生、患者等数据。

（四）黄疸计B详细配置清单（套）：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 充电器 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 充电器座板 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 测试板 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 合格证 |  | 张 | 1 |  |
| 6 | 保修卡 |  | 张 | 1 |  |
| 7 | 中文说明书 |  | 本 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件优惠价格报价表。

（7）提供耗材优惠价格报价表及广东省平台采购编码。

（8）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（9）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（10）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

西丽人民医院多功能汽疗床及康复设备一批招标要求

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商；

3、投标人需提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》；

4、本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称：多功能汽疗床及康复设备一批

预算：￥12万元

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能汽疗床 | 2 | 台 | 12 |  |
| 2 | 可调式沙磨板及附件 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 股四头肌训练椅 | 1 | 张 |  |  |
| 4 | 肋木 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 电动起立床 | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 移动式平行杠 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 训练用阶梯（双向） | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 超短波治疗机 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | OT综合训练工作台 | 1 | 台 |  |  |

三、主要技术规格及配置要求

（一）、多功能汽疗床：

1、适用于治疗颈肩腰腿痛病人，具有温经散寒、疏通经络、活血化瘀、通络止痛治疗效果。

2、一张熏蒸治疗床，同时进行多方式多部位治疗。

▲3、配备大理石药箱，冷凝水回收仓，不污染药源。能同时进行颈，肩，腰，腿等多部位治疗，即可单部位、多部位或全身自由组合治疗。

▲4、冷热汽混合循环调温，汽疗温度在38～60 ℃可调；具有两种及以上的调温模式，既可粗调也可微调；出气口配备温度传感器，全电脑自动控温。

▲5、具有低水位自动报警停机，治疗到时自动报警停机，漏电保护自动停机，待用状态保温，防温度过高过低温控，自动故障检测等功能。

▲6、全电脑控制，液晶屏显示人体治疗部位图；具有自动煎药，自动控时，自动控温，自动保温等功能。

▲7、床体一次模具成型，配备304及以上不锈钢喷气口。

- 具有多重保护功能，配备受治人员控制装置。

9、治疗时间0～60分钟。

（二）、可调式沙磨板及附件：

1.适合上肢肌力协调、活动能力和关节活动度的作业训练或更广范围。

2.不少于3个上肢训练用具。

（三）、股四头肌训练椅：

1. 适合膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练、膝关节牵引等。

（四）、肋木：

1. 适合借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练等。

（五）、电动起立床：

1、对长期卧床的患者，预防褥疮。

2、预防关节僵硬和肌肉萎缩。

3、▲四轮可升降，患者站立训练不移动时四脚可落地面，床体需安全牢固。

4、患者固定绑带一套，工作台一件。

（六）、移动式平行杠：

1、约335×113×77-121cm。

2、高度调节范围78～120cm。

3、宽度调节范围34～64cm。

4、杠杆静载荷不小于135kg。

5、矫正板坡度15°或其它符合国家、行业等权威标准的角度。

（七）、训练用阶梯（双向）：

1、约340×80×135cm。

2、相邻台阶距离10cm，12cm或其它符合国家、行业等权威标准的参数值。

3、扶手杠调节范围0～34cm或更广范围。

4、扶手杠侧向额定载荷 ≥70kg。

（八）、超短波治疗机：

1、额定输出功率≥200W。

2、工作频率：27.12MHz或其它符合国家、行业等权威标准的参数值。

3、电源：AC 220V、50Hz、消耗功率≤500W。

4、落地式，需移动方便。

（九）、OT综合训练工作台：

1、四轮可移动箱式工作台。

2、两边训练台可升降。

3、含5种以上肢训练用具。

（十）、配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能汽疗床主机 |  | 张 | 1 |  |
| 1.1 | 水箱隔板、水箱盖、水盆 |  | 个 | 1 |  |
| 1.2 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 1.3 | 合格证 |  | 份 | 1 |  |
| 2 | 可调式沙磨板 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 训练配件 |  | 件 | 3 |  |
| 2.2 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 3 | 股四头肌训练椅 |  | 张 | 1 |  |
| 3.1 | 配重训练块 |  | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 4 | 肋木 |  | 套 | 1 |  |
| 4.1 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 5 | 电动起立床 |  | 张 | 1 |  |
| 5.1 | 扶手 |  | 套 | 1 |  |
| 5.2 | 手控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 6 | 移动式平行杠 |  | 台 | 1 |  |
| 6.1 | 扶手 |  | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 7 | 训练用阶梯（双向） |  | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 扶手 |  | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 8 | 超短波治疗机 |  | 台 | 1 |  |
| 8.1 | 电源线 |  | 条 | 1 |  |
| 8.2 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |
| 8.3 | 合格证 |  | 份 | 1 |  |
| 8.4 | 圆形管帽 |  | 套 | 1 |  |
| 8.5 | 硅胶输出线 |  | 条 | 2 |  |
| 9 | OT综合训练工作台 |  | 套 | 1 |  |
| 9.1 | 训练配件 |  | 套 | 1 |  |
| 9.2 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内，厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，免费提供的设备数据接口，免费联接医院信息系统。

（6）提供备品备件优惠价格报价表。

（7）提供耗材优惠价格报价表及广东省平台采购编码。

（8）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（9）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（10）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道6019号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913

传    真：0755-26018737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 规格／型号 | 产地 | 品牌 | 投标价格（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此处填项目的招标编号 | 此处填注册证名称 | 此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。 | 注册证中产地 | 产品品牌 |  |  |

注：采购项目一（磁振热治疗仪、多功能汽疗机和电动减重训练架）必须分别填写各分项投标价格和总投标价格，并且各分项投标价格和总投标价格均不能超出对应的预算。