**南方科技大学医院电子输尿管软镜维修招标要求**

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人提供针对所投产品检修保养所需的有效证明文件；

3、本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称：电子输尿管软镜维修

三、预算：￥7.6万元。

四、维修技术参数及服务范围要求：

1、维修设备为本院泌尿外科手术室、2015/9/15安装使用的、德国KARL STORZ 11278V型电子输尿管软镜（设备序列号：初始为28537，曾维修过三次，并以‘以换代修’方式换为：45968）；

2、设备主要故障现象：外表皮和器械通道漏气，但图像成像清晰；详情参见附录《检测报告》；

3、维修所需的备件应满足设备运行要求，不会给设备带来危害，相应参数符合原厂或国家质量检测标准；备件的采购渠道应符合国家相关法律、法规，并需提供出厂合格证明等资料；

4、维修期间中标方需提供同类型的合格备用器械，备用器械非人为损坏本院不负责。

5、本次维修后质保一年。

五、 商务条款：

1、开始维修日期：签订合同之日起10日内；

2、保修起算日期：设备被完全修好、设备恢复正常并送至医院、科室能正常使用的日期；

3、维修标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准；

4、验收标准：应与产品检测参数一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准；

5、维修地点：采购人指定地点；

6、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：交通费、住宿费、税费、培训费等费用；

7、维修后的保修期内，非人为原因，设备能开机率需不小于95%；能开机率每低5个百分点，保修时长自动延长2个月；低于80%，自动延长半年；低于50%，终止合同，并通过法律程序对中标人进行索赔。

8、售后服务：

（1）提供常设24小时售后服务热线电话，全年365天开通。中标人收到故障报修电话后4小时内响应， 72小时内需到达现场进行检修，排除故障。节假日等非正常工作时间加班免费；

（2）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对医院检修工程师进行维护、检修培训；并能在线支持、电话指导或远程诊断分析和检修有关设备。

9、付款条件：

（1）首次维修设备验收合格、中标人提供全额发票后45个工作日内付款90%，10%余款保修期满、中标人发出书面催款函后一次付清。

（2）由于中标人的原因未能及时开始维修的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过开始维修日期30天，将终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。

附录