多导联心电分析系统招标要求

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、若所投产品为进口产品，则投标人必须为提供所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；

3、投标人提供针对所投产品的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》或非医疗器械说明；

4、投标人所投产品为III类医疗器械的必须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

5、本项目不接受联合体投标人。

二、货物清单:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多导联心电分析系统 | 1 | 套 | 4 |

三、配置要求

| 设备名称 | 数量 | 货物配置 |
| --- | --- | --- |
| 多导联心电分析系统 | 1套 | 12导同步数字心电采集器 |
|  |  | 12导导联线、吸球、夹子 |
|  |  | 12导移动心电图数据采集软件、数据传输软件模块 |
|  |  | 配套台式电脑 |
|  |  | 使用说明书 |

四、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同步数字心电采集器、导导联线、吸球、夹子 | 1.1、导联：12导 |
|  |  | 1.2、输入阻抗：不低于5MΩ。 |
|  |  | 1.3、输入回路电流：不大于0.1μA。 |
|  |  | 1.4、噪声：不超过15μVp-p。 |
|  |  | 15、共模抑制比： 不低于89dB。 |
|  |  | 1.6、标准灵敏度：10mm/mV+5%。 |
|  |  | 1.7、灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。 |
|  |  | 1.8、定标电压： 1mV±5%。 |
|  |  | 1.9、耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。 |
|  |  | 1.10、幅频特性： 1～60Hz。 |
|  |  | 1.11、时间常数： 不小于3.2s。 |
|  |  | 1.12、工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB。 |
|  |  | 1.13、走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%。 |
| 2 | 心电工作站数据采集、传输软件模块 | 2.1、▲支持VCG（空间向量心电图）、TVCG（时间心电向量图）、心室晚电位（VLP）和心率变异(HRV)功能，要求注册证上明确说明 |
|  |  | 2.2、ECG(常规心电图)：12导联同步采集存贮；12导联屏幕显示、打印；12导联心电波形自动测量、分析及数据打印。 |
|  |  | 2.3、操作软件支持在Android平台应用，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作； |
|  |  | 2.4、具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。 |
|  |  | 2.5、▲支持多导联心电图采集，包括但不限于12导、15导、16导和18导同步心电图采集技术。要求注册证上有明确标明具有该功能 |
|  |  | 2.6、支持新病例接收语音提醒。 |
|  |  | 2.7、▲提供临床WEB发布管理系统软件功能：医生可通过WEB浏览器浏览、查询管理心电图图文报告与原始波形数据。要求提供临床WEB发布管理系统软著登记证书复印件。 |
|  |  | 2.8、在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。 |
|  |  | 2.9、▲具备心电数据自动分析诊断检测功能，保证采集的心电图机原始数据与原机一致准确。提供证明文件 |
|  |  | 2.10、提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。 |
|  |  | 2.11、支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。 |
|  |  | 2.12、▲心电图机数据可以在一套系统上完成诊断，提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具。要求静息动态心电血压综合分析系统软著登记证书复印件证明文件。 |
|  |  | 2.13、支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。 |
|  |  | 2.14、提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏。要求提供典型库收藏管理系统软著登记证书复印件证明文件。 |
|  |  | 2.15、支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。 |
|  |  | 2.16、提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限。 |
|  |  | 2.17、提供心电图处理测量功能：具有波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比、分析功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。 |
|  |  | 2.18、显示12导心电图波形，可进行电压调节与走纸速度调节、电子标尺测量功能。 |
|  |  | 2.19、自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数，可测量出超过20种以上的心电图参数，以供学术研究。 |
|  |  | 2.20、支持多级报告助手功能，提供标准的心电图诊断语句模板点选输入，辅助医生快速的进行报告编辑。 |
|  |  | 2.21、设备支持数据管理功能，根据不同的权限可对医院信息进行增加、删除、查询、修改等操作。 |
|  |  | 2.22、支持用户管理功能，根据不同的权限可对医生用户信息进行增加、修改、删除、查询等操作，支持用户权限、用户密码的修改功能。 |
|  |  | 2.23、数据库检索统计功能：可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究，还可以对12SL测量矩阵、ECG质量、测量值、检测信息、原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示，EXCL表格输出）。 |
|  |  | 2.24、工作量统计、绩效考核、阳性率等统计，用户可以自定义搜索模式，搜索结果可以输出成报表格式。 |
|  |  | 2.25、病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。投标文件中需附上软件截图，否则，按投标人负偏离响应处理。 |
|  |  | 2.26、新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。 |
|  |  | 2.27、心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。投标文件中需附上软件截图，否则，按投标人负偏离响应处理。 |
|  |  | 2.28、冠心病定位技术。投标文件中需附上软件截图和定位原理文字说明，否则，按投标人负偏离响应处理。 |
|  |  | 2.29、多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。 |
|  |  | 2.30、新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式 |
|  |  | 2.31、心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。 |
|  |  | 2.32、病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送、已打印状态。 |
|  |  | 2.33、用户管理：系统用户的添加、删除、修改等管理信息的设定功能。 |
|  |  | 2.34、支持12导采集，包括但不限于+ V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术 |
| 3 | 数据接入 | ▲设备必须支持直接接入到医院现有心电网络中，不需要通过接口改造,如设备接如需要产生设备改造费用，需中标人承担。 |

五、相关耗材要求：

- 如所投产品涉及到耗材、试剂，要求供应商填报相关报价（格式详见“耗材、试剂报价表”），该报价表作为投标文件一部份，如未填写，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- 需要同时提供该耗材的历史成交记录（如合同关键页、发票等能有效证明成交记录的材料）。

| 耗材、试剂报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 市平台编码 | 产品注册名称 | 产品注册证号 | 规格 型号 | 原产地/品牌 | 生产企业 | 包装规格 | 单位 | 单价(元) |

六、商务要求：

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 | 免费保修期 | 1、★货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单日期为准。终身免费维护。 |
|  | 响应时间 | 2、由产生厂家提供售后服务，维修响应时间8小时，维修人员24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
|  | 其他 | 3、投标人提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。 |
|  |  | 4、中标人每年为所供设备提供定期预防性维护保养次数不少于4次。 |
|  |  | 5、在保修期内,中标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365 |
|  |  | 6、免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS、PACS、LIS系统费用。 |
|  |  | 7、有专业培训师负责机旁操作培训，直至采购人熟练使用为止。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 | 软件升级 | 1提供采购人软件升级，并免费提供升级所需的硬件。 |
|  | 软件合法性 | 2软件终身免费使用，中标人保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由中标人负责。 |
|  | 培训 | 3有专业人员对采购人使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。 |
|  | 售后服务 | 4保修期满后中标人保证采购人要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。 |
| （三）其他商务要求 | 关于交货 | 1、★交货期：签订合同之日起60日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务 |
|  | 报价 | 2、以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、机房改造费和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。中标人的投标总报价高于预算金额为无效投标。 |
|  | 关于验收 | 3、中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 4、当满足以下条件时，采购人才签货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物为国产产品，须提供产品合格证。 d、货物为进口产品，须提供相关报关资料。 |
|  |  | 5、凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
|  | 付款方式 | 6、设备安装调试完毕，经需方验收合格的，供方提供全额的发票，90天内支付合同总价的95%货款，保修期满后，由供方提出申请，需方在一个月内无息付清5%质保金。保修期内，如供方未按照本合同的约定提供售后服务或履行义务的行为不符合本合同约定的，则质保金甲方有权不予以支付。 |
|  |  | 7、中标人逾期交付设备的，每逾期一天，应向采购人支付合同总价0.5%的违约金。中标人逾期交货达10个自然日仍未完成交货义务的，视为中标人不能交货，采购人有权解除合同，并有权要求中标人支付合同总价30%的违约金。 |
|  |  | 8、由于中标人的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔 |

七．综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（40分） |  |  |
|  | 技术规格偏离情况 | 投标人应如实填写《用户需求书条款响应一览表》的技术条款，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足或优于的得40分，“▲”号参数每负偏离一项扣3分，其余一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：投标人须按《用户需求书条款响应一览表》中的要求提供相关证明资料，证明资料未提供，或提供的证明资料不清或无法判断的，不得分。 | 40分 |
| 二 | 商务部分（30分） |  |  |
| 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表（一）免费保修期内售后服务要求》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得14分，每负偏离一项扣2分。 | 14 |
| 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表（二）免费保修期外售后服务要求》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得8分，每负偏离一项扣2分。 | 8 |
| 3 | 其他商务条款偏离情况 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表（三）其他商务要求》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得8分，每负偏离一项扣1分。 | 8 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注：1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 30分 |