- 南方科技大学医院肺功能测试仪招标要求

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、若所投产品为进口产品，则投标人必须为提供所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；

3、投标人提供针对所投产品的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》或非医疗器械说明；

4、投标人所投产品为III类医疗器械的必须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

5、本项目不接受联合体投标人。

二、货物清单:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能测试仪 | 1 | 台 | 9.9 |

## 三、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能测试仪 | 1、▲设备用途：用于儿童及成人的呼吸功能测试，包含慢通气功能、流量容积环、每分最大通气量、舒张试验、激发试验测试等心肺功能检测，可满足临床诊断及科研需求，可快速建档（投标人需提供自助建档软件著作权）。 |  |
|  |  | 2、▲慢通气功能测试：主要包括最大肺活量VCmax,、潮气量VT,、呼吸频率BF、 每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等。（投标人需具备基层呼吸疾病早期筛查系统软件著作权） |  |
|  |  | 3、流量容积环测试：主要包括用力肺活量FVCex、0.75秒量FEV0.75、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%FVC、外切容积EV、外切容积比EV/FVCFET、PIF、FIV1、等。 |  |
|  |  | 4、每分最大通气量测试：主要包括MVV、 FEV1*30、VR%、MVV/FEV1*30、BF-MVV等。 |  |
|  |  | 5、支气管舒张试验测试：用药前后比较。 |  |
|  |  | 6、支气管激发试验：内置多种激发给药规程，能从一种或2种药物浓度产生不同的给药剂量，可精确完成各种支气管反应性检查。 |  |
|  |  | ▲7、传感器：采用数字超声流量传感器，长寿命设计，清洗消毒方便，可不借助任何工具直接拆卸清洗，清洗后能立即投入使用。 |  |
|  |  | 8、传感器超声时间分辨率≤10纳秒，流量分辨率≤0.6毫升/秒。 |  |
|  |  | ▲9、传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为0。 |  |
|  |  | 10、流量测量范围：0-±20L/S；测试精度：在0-±16 L/S范围内，分辨率为1ml/s,误差±3%。 |  |
|  |  | 11、容量测量范围：0-±20L。测试精度：在0-±12L/S范围内，分辨率为1ml,误差±3%。 |  |
|  |  | 12、内置温度、湿度及大气压传感器，实时测量口腔处的环境参数，自动BTPS校正，自动定标、手动定标两种模式，用户可自主选择。 |  |
|  |  | 13、内置支气管激发试验规程菜单，可直接在菜单选择药物的名称和剂量，并有警示标识功能，可多次检测，并对每次检测结果的曲线有不同颜色作标记，清晰明了，图文并茂。 |  |
|  |  | 14、重复性：通气功能测试需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数。 |  |
|  |  | 15、数据组合：能从不同的用力流量容积环测试曲线上分别选取最佳的吸气环和呼气环，重新组成一个新的最好用力流量容积环和测试数据。编辑功能：支持测试曲线上人工调整测试点位置的功能。 |  |
|  |  | 16、自动质量控制：在测试界面，每次流量容积环测试结束后，测试软件能按ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并标记出哪一点没达到质控要求，方便受试者后续改进。 |  |
|  |  | 17、自动评估功能：可根据流量容积环的测试结果自动给出中文的诊断文字意见，内容必须包括测试质控等级、是否正常、属于哪类型的通气功能障碍以及严重程度。 |  |
|  |  | 18、动画演示程序：流量容积环的动态图画演示程序，用以帮助测试者配合做好流量容积环检查。 |  |
|  |  | 19、中文输入和中文报告打印，通过电脑控制直接打印A4等纸型报告，报告单中参数术语必须中英同时显示，不能只显示英文术语，方便医生阅读报告，报告单可以word、excel、PDF等多种格式任意输出，全中文报告单。 |  |
|  |  | 20、▲信息化接口：免费开放端口，可与医院体检系统对接，并承担接口费，连接后支持扫码枪扫码输入病人信息资料（投标人提供体检软件著作权） |  |

说明：

1、本项目技术需求中要求提供的各项证明材料均提供扫描件，原件备查。如投标人未按要求提供的，或提供的材料未能证明所投产品响应情况的，则该参数视为没有满足招标文件要求，将根据参数情况产生以下影响：

（1）如项目技术要求中设置了“★”号的参数，则该项参数为关键性技术指标，投标人所投产品必须满足，否则视为没有实质性满足招标文件要求。

（2）如项目技术要求中设置了“▲”号的参数，则该项参数为重要技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为重点评价指标。

（3）如项目技术要求中未设置“★”或“▲”号的参数，则该项参数为普通技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为评价指标。

2、本项目技术参数中若有区间范围的参数要求，响应数值或区间包括或涵盖该区间范围的为符合招标文件要求，响应数值或区间没有完全包括或涵盖该范围的均视为负偏离。（例如：某货物技术参数要求“浅表探头：频率范围5.0-13.0MHz”，如频率范围响应4.0-14.0MHz或5.0- 15.0MHz或3.0-13.0MHz为符合要求；如响应6.0-12.0MHz、1.0-12.0MHz、7.0-15.0MHz、10.0MHz此类响应均为负偏离。）

## 四、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能检测仪主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 超声流量传感器 | 1 | 个 |  |
| 3 | 移动台车 | 1 | 套 |  |
| 4 | 液压支撑臂 | 1 | 台 |  |
| 5 | 隔离电源 | 1 | 台 |  |
| 6 | 计算机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 彩色打印机 | 1 | 台 |  |

- 五、耗材、试剂、可选配件及易损配件报价要求。

- ★如所采购设备涉及到耗材、试剂、可选配件及易损配件要求投标人填报相关价格（格式详见招标文件“耗材、试剂、可选配件及易损配件报价表”）作为投标文件一部份，如未填写，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- 需要同时提供该耗材、试剂、可选配件及易损配件的历史成交记录（如合同关键页、发票等能有效证明成交记录的材料），并承诺以最低市场价向医院提供。

| 耗材、试剂、可选配件及易损配件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 市平台编码 | 产品注册名称 | 产品注册证号 | 规格 型号 | 原产地/品牌 | 生产企业 | 包装规格 | 单位 | 单价(元) |

- 六、商务要求：

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 | 免费保修期 | 1、★货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单日期为准。终身免费维护。 |
|  | 响应时间 | 2、由产生厂家提供售后服务，维修响应时间8小时，维修人员24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
|  | 其他 | 3、投标人提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。 |
|  |  | 4、中标人每年为所供设备提供定期预防性维护保养次数不少于4次。 |
|  |  | 5、在保修期内,中标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365 |
|  |  | 6、免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS、PACS、LIS系统费用。 |
|  |  | 7、有专业培训师负责机旁操作培训，直至采购人熟练使用为止。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 | 软件升级 | 1提供采购人软件升级，并免费提供升级所需的硬件。 |
|  | 软件合法性 | 2软件终身免费使用，中标人保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由中标人负责。 |
|  | 培训 | 3有专业人员对采购人使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。 |
|  | 售后服务 | 4保修期满后中标人保证采购人要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。 |
| （三）其他商务要求 | 关于交货 | 1、交货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务 |
|  | 报价 | 2、以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、机房改造费和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。中标人的投标总报价高于预算金额为无效投标。 |
|  | 关于验收 | 3、中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 4、当满足以下条件时，采购人才签货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物为国产产品，须提供产品合格证。 d、货物为进口产品，须提供相关报关资料。 |
|  |  | 5、本项目要求提供由深圳市计量院出具的全性能检测报告，检测费用由中标方承担（深圳市计量院不能检测的设备除外）；属于国家规定的强检设备，还需提供计量检定证书。 |
|  | 付款方式 | 6、设备安装调试完毕，经采购人验收合格的，投标人提供全额的发票，90天内支付合同总价的95%货款，保修期满后，由投标人提出申请，采购人在一个月内无息付清5%余款。保修期内，如投标人未按照本合同的约定提供售后服务或履行义务的行为不符合本合同约定的，则余款采购人有权不予以支付。 |
|  |  | 7、中标人逾期交付设备的，每逾期一天，应向采购人支付合同总价0.5%的违约金。中标人逾期交货达10个自然日仍未完成交货义务的，视为中标人不能交货，采购人有权解除合同，并有权要求中标人支付合同总价30%的违约金。 |
|  |  | 8、由于中标人的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔 |

- 综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（40分） |  |  |  |
|  | 技术规格偏离情况 | 投标人应如实填写《用户需求书条款响应一览表》的技术条款，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足或优于的得40分，“▲”号参数每负偏离一项扣6分，其余一般参数每负偏离一项扣3分，扣完为止。 注：投标人须按《用户需求书条款响应一览表》中的要求提供相关证明资料，证明资料未提供，或提供的证明资料不清或无法判断的，不得分。 | 40% | 40分 |
| 二 | 商务部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表（一）免费保修期内售后服务要求》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得14分，每负偏离一项扣2分。 | 14% | 14 |
| 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表（二）免费保修期外售后服务要求》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得8分，每负偏离一项扣2分。 | 8% | 8 |
| 3 | 其他商务条款偏离情况 | 投标人应如实填写《商务要求偏离表（三）其他商务要求》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得8分，每负偏离一项扣1分。 | 8% | 8 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注：1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 30% | 30分 |